## Лист1
ПРОТОКОЛ № МВ107602000
поверки расходомера массового Promass X по МИ 3151-2008
Место проведения поверки |  |  | Волжский причал |  |  |  | ПАО «Саратовский НПЗ»
|  |  | наименование ПСП |  |  |  | наименование владельца ПСП
Поверяемый массомер: |  | сенсор | Promass X |  |  | Ду | 350 | мм, | зав. № | МВ107602000 |  | ПЭП | Promass 83 |  | зав. № | МВ107602000
|  |  |  | модель | [9 empty] | модель
|  |  | установлен на |  | СИКНП В |  |  | ИЛ № | 1 |  | Рабочая жидкость |  | мазут
СИКН (СИКНП, СИКЖУ)
Средства поверки: |  | ТПУ типа | Прувер С-500-0,05 |  |  | разряд | 1 | зав. № | 5 | дата поверки |  | 2018-06-26
|  | Поточный ПП типа |  | 7835 фирмы "Solartron Mobrey Limited" |  |  |  | зав. № | 355045 | дата поверки |  | 2018-04-10
Таблица 1 - Исходные данные
Трубопоршневой поверочной установки (ТПУ) | [7 empty] | Поточного ПП |  | УОИ |  | Массомера
Детекторы | VoТПУ, м3 | δТПУ, % | D, мм | s, мм | Е, МПа | αt, °С-1 | ΔtТПУ, оС | δПП, % | ΔtПП, оС | δКУОИ, % | KFконф, имп/т | ZS, т/ч
1-2 | 2.5093 | 0.05 | 305 | 10 | 210000 | 1.12e-05 | 0.2 | 0.032 | 0.2 | 0.025 | 55384.6 | 0
Таблица 2 - Результаты единичных измерений и вычислений
№ точ/ № изм. (j/i) | Qij, т/ч | Результаты измерений | [7 empty] | Результаты вычислений | [7 empty] | <---- Тут есть скрытый текст
|  | по ТПУ |  |  |  | по ПП |  |  | по массомеру
|  | Детекторы | Тij, с | tijТПУ, оС | РijТПУ, МПа | ρijПП, кг/м3 | tijПП, оС | РijПП, МПа | Nijмас, имп | VТПУпр ij, м3 | ρпр ijПП, кг/м3 | Мijрэ, т | Мijмас, т | МFij | КFij | ((MFij-MFj)/MFj)2 | ((КFij-КFj)/КFj)2 |  | β15, оС-1 | γt, МПа-1 | βt, оС-1 | ρ15, кг/м3 | ρ15', кг/м3 | ρ15'', кг/м3 | ρ15''', кг/м3 | ρ15'''', кг/м3 | ρ15''''', кг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | КМХ | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1/1 | 375.9572 | 1-2 | 22.75 | 67.23 | 0.07 | 939.2 | 61.44 | 0.17 | 130633.3 | 2.5328 | 938.0291 | 2.3758 | 2.3587 | 1.0073 | 54984.035 | 2.5854e-08 | 2.5845e-08 | -0.72324 | 0.00020011 | 0.00068769 | 0.00020346 | 967.8568 | 969.7038 | 967.7441 | 967.8642 | 967.8568 | 967.8572
1/2 | 376.6189 | 1-2 | 22.71 | 67.23 | 0.07 | 939.2 | 61.44 | 0.17 | 130577 | 2.5328 | 938.0291 | 2.3758 | 2.3576 | 1.0077 | 54960.412 | 7.2338e-08 | 7.2329e-08 | -0.7659 | 0.00020011 | 0.00068769 | 0.00020346 | 967.8568 | 969.7038 | 967.7441 | 967.8642 | 967.8568 | 967.8572
1/3 | 376.287 | 1-2 | 22.73 | 67.26 | 0.07 | 939.2 | 61.44 | 0.17 | 130641.8 | 2.5328 | 938.0233 | 2.3758 | 2.3588 | 1.0072 | 54987.7613 | 5.2234e-08 | 5.2233e-08 | -0.71651 | 0.00020011 | 0.00068779 | 0.00020346 | 967.8568 | 969.7038 | 967.7441 | 967.8642 | 967.8568 | 967.8572
1/4 | 375.627 | 1-2 | 22.77 | 67.27 | 0.07 | 939.2 | 61.45 | 0.17 | 130572.8 | 2.5328 | 938.0233 | 2.3758 | 2.3576 | 1.0078 | 54958.5694 | 9.1502e-08 | 9.148e-08 | -0.76922 | 0.00020011 | 0.00068781 | 0.00020346 | 967.8628 | 969.7107 | 967.7501 | 967.8702 | 967.8628 | 967.8633
1/5 | 375.9569 | 1-2 | 22.75 | 67.27 | 0.07 | 939.2 | 61.45 | 0.17 | 130636 | 2.5328 | 938.0233 | 2.3758 | 2.3587 | 1.0073 | 54985.2074 | 3.3165e-08 | 3.3157e-08 | -0.72113 | 0.00020011 | 0.00068781 | 0.00020346 | 967.8628 | 969.7107 | 967.7501 | 967.8702 | 967.8628 | 967.8633
2/1 | 271.1242 | 1-2 | 31.56 | 67.17 | 0.09 | 939.32 | 61.1 | 0.09 | 130627.5 | 2.5335 | 938.1599 | 2.3769 | 2.3586 | 1.0078 | 54958.1132 | 8.1875e-08 | 8.1875e-08 | -0.77005 | 0.00020013 | 0.00068756 | 0.00020347 | 967.8162 | 969.6424 | 967.7053 | 967.8234 | 967.8162 | 967.8166
2/2 | 270.6165 | 1-2 | 31.62 | 67.17 | 0.09 | 939.38 | 60.9 | 0.09 | 130598.4 | 2.5335 | 938.1814 | 2.3769 | 2.358 | 1.008 | 54944.4979 | 1.4751e-09 | 1.4691e-09 | -0.79463 | 0.00020016 | 0.00068768 | 0.0002035 | 967.7533 | 969.5632 | 967.6439 | 967.7604 | 967.7533 | 967.7537
2/3 | 271.4766 | 1-2 | 31.52 | 67.18 | 0.09 | 939.37 | 61 | 0.09 | 130612.5 | 2.5335 | 938.1887 | 2.3769 | 2.3583 | 1.0079 | 54950.1095 | 1.9747e-08 | 1.973e-08 | -0.7845 | 0.00020014 | 0.00068762 | 0.00020348 | 967.8042 | 969.6221 | 967.6941 | 967.8113 | 967.8042 | 967.8046
2/4 | 270.861 | 1-2 | 31.59 | 67.18 | 0.09 | 939.3 | 61.1 | 0.09 | 130516.6 | 2.5335 | 938.1379 | 2.3768 | 2.3566 | 1.0086 | 54912.6086 | 2.9409e-07 | 2.9386e-07 | -0.85221 | 0.00020014 | 0.00068763 | 0.00020348 | 967.7968 | 969.6231 | 967.6859 | 967.804 | 967.7968 | 967.7972
2/5 | 271.0609 | 1-2 | 31.57 | 67.18 | 0.09 | 939.36 | 61.3 | 0.09 | 130611.1 | 2.5335 | 938.2365 | 2.3771 | 2.3583 | 1.008 | 54946.631 | 5.9642e-09 | 5.9527e-09 | -0.79078 | 0.00020006 | 0.00068732 | 0.00020341 | 967.9761 | 969.8181 | 967.8639 | 967.9835 | 967.9761 | 967.9766
3/1 | 172.1524 | 1-2 | 49.723 | 67.15 | 0.17 | 939.2 | 60.6 | 0.17 | 130633.3 | 2.5351 | 937.9471 | 2.3778 | 2.3587 | 1.0081 | 54939.658 | 5.1368e-09 | 5.1394e-09 | -0.80337 | 0.00020032 | 0.00068832 | 0.00020367 | 967.348 | 969.1282 | 967.2413 | 967.3548 | 967.348 | 967.3484
3/2 | 172.1042 | 1-2 | 49.739 | 67.15 | 0.17 | 939.2 | 60.8 | 0.17 | 130677 | 2.5351 | 937.9856 | 2.3779 | 2.3594 | 1.0078 | 54955.7474 | 4.8894e-08 | 4.8905e-08 | -0.77432 | 0.00020027 | 0.00068811 | 0.00020362 | 967.4692 | 969.2652 | 967.361 | 967.4761 | 967.4692 | 967.4696
3/3 | 171.987 | 1-2 | 49.775 | 67.15 | 0.17 | 939.2 | 61 | 0.17 | 130641.8 | 2.5351 | 938.0242 | 2.378 | 2.3588 | 1.0081 | 54938.62 | 8.2022e-09 | 8.2049e-09 | -0.80524 | 0.00020022 | 0.0006879 | 0.00020357 | 967.5903 | 969.4022 | 967.4808 | 967.5974 | 967.5903 | 967.5908
3/4 | 171.8963 | 1-2 | 49.802 | 67.25 | 0.17 | 939.2 | 61.1 | 0.17 | 130672.8 | 2.5351 | 938.0243 | 2.378 | 2.3594 | 1.0079 | 54950.8488 | 1.7422e-08 | 1.7421e-08 | -0.78316 | 0.0002002 | 0.00068811 | 0.00020355 | 967.6509 | 969.4707 | 967.5406 | 967.6581 | 967.6509 | 967.6513
3/5 | 171.8896 | 1-2 | 49.806 | 67.25 | 0.17 | 939.2 | 61.3 | 0.17 | 130636 | 2.5351 | 938.0628 | 2.3781 | 2.3587 | 1.0082 | 54933.1101 | 3.6434e-08 | 3.6429e-08 | -0.81519 | 0.00020015 | 0.0006879 | 0.0002035 | 967.772 | 969.6078 | 967.6603 | 967.7793 | 967.772 | 967.7725
4/1 | 77.1256 | 1-2 | 111.371 | 65.95 | 0.27 | 940.31 | 61.2 | 0.27 | 131155.7 | 2.5399 | 939.4033 | 2.386 | 2.3681 | 1.0076 | 54969.1434 | 1.5972e-07 | 1.5979e-07 | -0.75013 | 0.00019975 | 0.00068205 | 0.00020301 | 968.7284 | 970.5409 | 968.6189 | 968.7355 | 968.7284 | 968.7288
4/2 | 77.1784 | 1-2 | 111.3 | 65.85 | 0.27 | 940.35 | 61.2 | 0.27 | 131111.9 | 2.5399 | 939.4624 | 2.3861 | 2.3673 | 1.0079 | 54948.2083 | 3.5346e-10 | 3.5114e-10 | -0.78793 | 0.00019974 | 0.00068166 | 0.00020298 | 968.7672 | 970.5795 | 968.6577 | 968.7743 | 968.7672 | 968.7677
4/3 | 77.1789 | 1-2 | 111.3 | 65.75 | 0.27 | 940.35 | 61.2 | 0.27 | 131111.4 | 2.5398 | 939.4815 | 2.3861 | 2.3673 | 1.008 | 54947.6321 | 6.9128e-11 | 6.8099e-11 | -0.78897 | 0.00019974 | 0.00068134 | 0.00020298 | 968.7672 | 970.5795 | 968.6577 | 968.7743 | 968.7672 | 968.7677
4/4 | 77.1753 | 1-2 | 111.31 | 65.75 | 0.27 | 940.39 | 61.2 | 0.27 | 131110.6 | 2.5398 | 939.5216 | 2.3862 | 2.3673 | 1.008 | 54944.9371 | 1.6593e-09 | 1.6643e-09 | -0.79384 | 0.00019972 | 0.00068127 | 0.00020296 | 968.8061 | 970.6181 | 968.6966 | 968.8132 | 968.8061 | 968.8065
4/5 | 77.1689 | 1-2 | 111.33 | 65.75 | 0.27 | 940.48 | 61.2 | 0.27 | 131078 | 2.5398 | 939.6117 | 2.3864 | 2.3667 | 1.0083 | 54925.9725 | 1.4901e-07 | 1.4895e-07 | -0.82808 | 0.00019969 | 0.00068112 | 0.00020292 | 968.8935 | 970.705 | 968.784 | 968.9006 | 968.8935 | 968.8939
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
Таблица 4 - Результаты поверки (при реализации ГХ в ПЭП) | [12 empty] | Таблица 3 - Значения коэффициентов, использованных при вычислениях
Точка расхода (j) | Qj, т/ч | MFj | SMFдиап, % | δ0мас, % | MFдиап | Кгр | ε, % | ΘΣ, % | δ, % |  |  |  | t(P,n) | Z(P) |  | ΘMFдиап, % | Θt, % | ΘΣ/SMFдиап
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 1 | 2 |  | 11 | 12 | 13
1 | 376.0894 | 1.0074 | 0.019867 | 0 | 1.0078 | 4436.2126 | 0.041582 | 0.083105 | 0.097255 |  |  |  | 2.093 | 0.78 |  | 0.039058 | 0.0057607 | 4.1831
2 | 271.0279 | 1.008
3 | 172.0059 | 1.008
3 | 77.1654 | 1.008
Таблица 4 - Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде постоянного значения К-фактора в рабочем диапазоне) | [12 empty] | Таблица 3 - Значения коэффициентов, использованных при вычислениях
Точка расхода (j) | Qj, т/ч | KFj, имп/т | SКFдиап, % | δ0мас, % | КFдиап, имп/т | ΘKFдиап, % | ε, % | ΘΣ, % | δ, % |  |  |  | t(P,n) | Z(P) |  | Θt, % | ΘΣ/SMFдиап
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 1 | 2 |  | 11 | 12
1 | 376.0894 | 54975.197 | 0.028092 | 0 | 54952.0912 | 0.042047 | 0.058797 | 0.084851 | 0.11205 |  |  |  | 2.093 | 0.78 |  | 0.0057607 | 3.0204
2 | 271.0279 | 54942.392
3 | 172.0059 | 54943.5968
3 | 77.1654 | 54947.1787
Таблица 4 - Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KFj) | [12 empty] | Таблица 3 - Значения коэффициентов, использованных при вычислениях
Точка расхода (j) | Qj, т/ч | KFj, имп/т | № поддиапазона (k) | Qk min, т/ч | Qk max, т/ч | SКFk, % | δ0kмас, % | ΘKFk, % | εk, % | ΘΣk, % | δk, % |  | t(P,n) | Z(P) |  | Θt, % | ΘΣ/SКFk
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 |  | 13 | 14
1 | 376.0894 | 54975.197 | 1 | 376.0894 | 271.0279 | 0.027445 | 0 | 0.014923 | 0.057443 | 0.073006 | 0.10175 |  | 2.093 | 0.78 |  | 0.0057607 | 2.66
2 | 271.0279 | 54942.392 | 2 | 271.0279 | 172.0059 | 0.024014 | 0 | 0.00054821 | 0.05026 | 0.071139 | 0.094692 |  | 2.093 | 0.78 |  | 0.0057607 | 2.9625
3 | 172.0059 | 54943.5968 | 3 | 172.0059 | 77.1654 | 0.02178 | 0 | 0.0016297 | 0.045585 | 0.071159 | 0.091061 |  | 2.093 | 0.78 |  | 0.0057607 | 3.2672
4 | 77.1654 | 54947.1787
Заключение: массомер к дальнейшей эксплуатации |  |  |  |  | годен | в качестве | рабочего
[5 empty] | годен или не годен |  | рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего
Выдано свидетельство о поверке от | [5 empty] | 2018 г. №
Поверитель
|  | наименование поверяющей организации | [5 empty] | подпись |  | инициалы, фамилия
Дата поверки: |  | 14.11.2018