Область применения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи массового расхода (далее - массомеры), имеющие свидетельство (сертификат) об утверждении типа по ПР 50.2.009 и узаконенные к применению на территории России:

- счетчики-расходомеры массовые Micro Motion, производимые фирмой «Emerson Process Management, Micro Motion Inc.», США, Нидерланды, Мексика;

- расходомеры массовые Promass, производимые фирмами «Endress + Hauser Flowtec AG», Швейцария и «Endress + Hauser GmbH + Co.KG», Германия;

- счетчики-расходомеры массовые кориолисовые ROTAMASS, производимые фирмой «Rota Yokogawa GmbH & Co.KG», Германия.

1.2 Методика устанавливает методику первичной (при вводе в эксплуатацию и после ремонта) и периодической поверок массомеров на месте их эксплуатации в составе систем измерений количества и показателей качества нефти, нефтепродуктов, жидких углеводородов (далее - рабочая жидкость) с использованием трубопоршневой поверочной установки в комплекте с поточным преобразователем плотности.

1.3 Интервал между поверками массомера: согласно сертификату об утверждении его типа, если другой интервал не установлен действующими нормативными документами.

Примечание: Для массомеров, эксплуатируемых в составе СИКН, интервал между поверками 1 год согласно «Рекомендациям по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти», утвержденным приказом Минпромэнерго России от 31.03.2005 г. № 69.

1.4 Сводный перечень условных обозначений, принятых в настоящей методике, и их определений приведен в приложении Ж, сводный перечень используемых формул - в приложении И.

Нормативные ссылки

В настоящей методике использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

- ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98). Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

- ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

- ПР 50.2.007-2001 ГСИ. Поверительные клейма

- ПР 50.2.009-94 ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений

- МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей

- МИ 2153-2004 ГСИ. Плотность нефти. Методика выполнения измерений ареометром при учетных операциях

- МИ 2174-91 ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения

- МИ 2311-94 ГСИ. Расход и масса газовых конденсатов, ШФЛУ и продуктов их переработки. Методики выполнения измерений и расчета

- МИ 2632-2001 ГСИ. Плотность нефти нефтепродуктов и коэффициенты объемного расширения и сжимаемости. Методы и программы расчета

- МИ 2823-2003 ГСИ. Плотность нефтепродуктов при учетно-расчетных операциях. Методика выполнения измерений ареометром. Программа (таблицы) приведения плотности нефтепродуктов к заданной температуре

- МИ 3002-2006 ГСИ. Рекомендация. Правила пломбирования и клеймения средств измерений и оборудования, применяемых в составе систем измерений количества и показателей качества нефти и поверочных установок

- ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 10.06.03. № 80 и зарегистрированы в Минюсте РФ 19.06.03 № 4738

Примечание: При пользовании настоящей методикой следует в установленном порядке проверить действие нормативных документов, перечисленных в разделе 2. Если нормативный документ заменен или частично изменен, то следует руководствоваться положениями действующего взамен или частично измененного документа.

Принятые сокращения

В настоящей методике приняты следующие сокращения:

- АРМ оператора - автоматизированное рабочее место оператора;

- БИК - блок измерений показателей качества;

- ГХ - градуировочная характеристика (*);

- ИЛ - измерительная линия;

- KMX - контроль метрологических характеристик;

- ПП - преобразователь плотности;

- ПСП - приемо-сдаточный пункт;

- ПЭП - первичный электронный преобразователь (трансмиттер, конвертор);

- СИ - средство(а) измерений;

- СИКЖУ - система измерений количества жидких углеводородов;

- СИКН - система измерений количества и показателей качества нефти;

- СИКНС - система измерений количества и параметров нефти сырой;

- СИКНП - система измерений количества нефтепродуктов;

- СОИ - система обработки информации;

- ТПУ - трубопоршневая поверочная установка;

- УОИ - устройство обработки информации;

- ШФЛУ - широкие фракции легких углеводородов.

Примечания:

- Градуировочная характеристика (*): функция, описывающая зависимость коэффициента преобразования массомера по импульсному выходу (KF, имп/т), [или градуировочного коэффициента массомера (К гр), или коэффициента коррекции измерений массы рабочей жидкости (mass factor - MF)] от измеряемого расхода (Q, т/ч).

- Под сокращением БИК в настоящей методике подразумевают блок измерений показателей качества рабочей жидкости, входящий в состав СИКН, СИКНП и СИКЖУ.

- Под сокращением ПСП подразумевают приемосдаточный пункт рабочей жидкости (нефти, нефтепродуктов и жидких углеводородов).

Операции и средства поверки

4.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:
4.1.1 Внешний осмотр (8.1).
4.1.2 Опробование (8.2).
4.1.3 Определение метрологических характеристик канала измерений массы (8.3).

4.2 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:
4.2.1 ТПУ (стационарную или передвижную) с пределами допускаемой относительной погрешности: не более ± 0,10 %.
4.2.2 Поточный ПП с пределами допускаемой абсолютной погрешности: не более ± 0,3 кг/м³ (пределы допускаемой относительной погрешности: не более ± 0,03%).

Примечания:

- Используют поточный ПП, смонтированный стационарно в составе СИКН, или переносной, который устанавливают на время поверки на предусмотренное проектом место.

- Внутренняя полость поточного ПП, смонтированного стационарно, очищена от отложений, имеет положительные результаты KMX, выполненного непосредственно перед поверкой массомера.

4.2.3 Измерительные преобразователи избыточного давления с унифицированным токовым выходным сигналом (далее - преобразователи давления) с пределами допускаемой приведенной погрешности: не более ± 0,5%.
4.2.4 Датчики температуры (термосопротивления класса А в комплекте с измерительными преобразователями), пределы допускаемой абсолютной погрешности комплекта: не более ± 0,2 °С.

Примечания:

- Используют преобразователи давления и датчики температуры, установленные на ИЛ с поверяемым массомером и на ТПУ.

- При применении передвижной ТПУ без преобразователей давления и датчиков температуры используют преобразователи давления и датчики температуры, установленные (устанавливаемые) на технологических отводах, предназначенных для подключения передвижной ТПУ. Допускается использование установленных на передвижной ТПУ: манометров класса точности 0,6, термометров с ценой деления 0,1 °С и с пределами допускаемой абсолютной погрешности: ± 0,2 °С.

4.2.5 УОИ, обеспечивающее:

- прием и обработку токовых сигналов от датчиков температуры, преобразователей давления, установленных на ТПУ, в БИК и частотного сигнала от поточного ПП;

- индикацию текущих значений температуры, давления рабочей жидкости в ТПУ, поточном ПП;

- индикацию текущих значений плотности, измеряемых поточным ПП;

- преобразований входных токовых сигналов: не более ± 0,025%;

- вычислений K-фактора массомера (имп/т): не более ± 0,025%.

В качестве УОИ используют СОИ, входящий в состав СИКН (СИКНП, СИКЖУ), или отдельный контроллер-вычислитель, используемый только во время поверки.

4.2.6 Все средства поверки поверены и имеют свидетельства о поверке и (или) знаки поверки (оттиски поверительного клейма) с действующими сроками.
4.2.7 Допускается применение других средств поверки, метрологические характеристики которых удовлетворяют требованиям настоящей методики.

Требования безопасности, охраны труда и к квалификации поверителей

5.1 При проведении поверки соблюдают требования:

- ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153.34.0-03.150-00) (с изменением 2003 г) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), 6-е издание;

- правил безопасности, изложенных в эксплуатационных документах на массомер, ТПУ и остальные средства поверки;

- инструкций (фламентов) по промышленной и пожарной безопасности, по охране труда, действующих на объекте, где проводят поверку массомера.

5.2 К ТПУ, поверяемому массомеру и другим средствам поверки, установленным на технологической части и требующим обслуживания при поверке, обеспечивают свободный доступ. При необходимости предусматривают лестницы, площадки и переходы, соответствующие требованиям безопасности.

5.3 Управление ТПУ, обслуживание поверяемого массомера и других средств поверки выполняют лица, прошедшие соответствующее обучение и допущенные к эксплуатации перечисленного оборудования на основании проверки знаний.

5.4 К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителя, изучивших эксплуатационную документацию на массомер, ТПУ и остальные средства поверки, настоящую методику и прошедших инструктаж по технике безопасности.

5.5 При появлении течи рабочей жидкости, загазованности и других ситуаций, препятствующих нормальному ходу поверочных работ, поверку прекращают.

Условия поверки

6.1 Поверку массомера проводят в комплекте: сенсор совместно с ПЭП.

6.2 Поверку проводят в рабочем диапазоне расхода (далее - рабочий диапазон). Рабочий диапазон для поверяемого массомера определяет владелец СИКН (СИКНП, СИКЖУ) и оформляет в виде справки произвольной формы перед каждой поверкой. Справку, согласованную принимающей (сдающей) стороной, владелец представляет представителю сервисной организации и поверителю.

Примечания:

- Рабочий диапазон массомера, используемого в качестве контрольного, должен охватить рабочие диапазоны каждого из рабочих массомеров.

- В случае изменения в межповерочном интервале нижнего предела рабочего диапазона в сторону уменьшения или верхнего предела в сторону увеличения от установленных значений (или и то, и другое одновременно) массомер подлежит внеочередной поверке.

6.3 ТПУ допускается устанавливать как до поверяемого массомера по потоку рабочей жидкости, так и после него.

6.4 Изменение температуры рабочей жидкости за время одного измерения: < 0,2 °С.

Примечание: Время одного измерения: время одного прохождения шаровым поршнем калиброванного участка ТПУ с учетом примечания к четвертому перечислению пункта 4.2.5.

6.5 Изменение расхода рабочей жидкости в процессе поверки от установленного значения (в точке расхода) не превышает 2,5 %.

6.6 Содержания свободного газа в рабочей жидкости не допускают.

6.7 Избыточное давление рабочей жидкости в конце технологической схемы поверки рекомендуется устанавливать не менее 0,3 МПа.

Примечание: При поверке массомера в составе СИКЖУ давление в конце технологической схемы устанавливают не менее 0,8 МПа.

6.8 Требуемую величину поверочного расхода устанавливают с помощью регулятора расхода (РР - см. рисунок 1), установленного в конце технологической схемы поверки по потоку рабочей жидкости.

Примечание: На СИКН (СИКНП, СИКЖУ), принятых в эксплуатацию до введения в действие ПБ 03-585-03, требуемый расход допускается устанавливать с помощью задвижки [Зд (рег) - см. рисунок 1], установленной в конце технологической схемы поверки.

Подготовка к поверке

7.1 При первичной поверке после ремонта, после замены сенсора или ПЭП, используя соответствующие коммуникатор или программное обеспечение, проводят конфигурирование ПЭП и сенсора в соответствии с инструкцией по эксплуатации на ПЭП.

7.2 Последовательно к поверяемому массомеру подключают ТПУ и подготавливают технологическую схему к гидравлическим испытаниям и проверке на герметичность. Рекомендуемая схема подключения представлена на рисунке 1.

При использовании стационарной ТПУ задвижки (шаровые краны) Зд9, Зд10 и Зд12 открывают, задвижка Зд11 закрыта. При применении передвижной ТПУ задвижки (шаровые краны) Зд9 и Зд10 закрыты, после подключения передвижной ТПУ к соответствующим фланцам (отводы с задвижками Зд13 и Зд14) открывают Зд11, закрывают Зд10.

7.3 Используют один из двух вариантов подключения поверяемого массомера (условно ПР1 на рисунке 1) к ТПУ.

Вариант 1: В составе СИКН (СИКНП, СИКЖУ) имеется контрольно-резервный массомер (условно ПР1 на рисунке 1). Поверяемый массомер (ПР1) подключают последовательно с контрольно-резервным. Для чего задвижки (шаровые краны) Зд1, Зд3, Зд4, Зд8 открывают, закрывают задвижки (шаровые краны) Зд2, Зд5, Зд6, Зд7. При этом варианте измерения массы рабочей жидкости, проходящей (прошедшей) через технологическую поверочную схему, рекомендуется проводить, используя контрольно-резервный массомер.

Вариант 2: В составе СИКН (СИКНП, СИКЖУ) контрольно-резервный массомер отсутствует. Поверяемый массомер (ПР1) подключают к ТПУ, для чего открывают задвижки (шаровые краны) Зд1, Зд3 и Зд5, задвижки (шаровые краны) Зд2, Зд4 и Зд8 закрывают.

Примечание к 7.3: Контрольно-резервный массомер: массомер, который технологически может подключаться к любому из рабочих массомеров последовательно и использоваться: а) как контрольное средство при KMX рабочих массомеров; б) как рабочий массомер - при необходимости.

7.4 Включают в работу поточный ПП, если «Инструкцией по эксплуатации СИКН (СИКНП, СИКЖУ)» предусмотрена его периодическая эксплуатация (только при поверках и KMX массомеров по ТПУ), выполнив соответствующие технологические переключения.

7.5 Технологические переключения по 7.2 - 7.4 проводят с соблюдением требований «Инструкции по эксплуатации СИКН (СИКНП, СИКЖУ)».

7.6 Проверяют закрытое положение (при необходимости закрывают) дренажных и воздушных вентилей (кранов), установленных на технологических трубопроводах СИКН (СИКНП, СИКЖУ), ТПУ и БИК.

7.7 Устанавливают любое значение расхода в пределах рабочего диапазона, в технологической схеме поверки создают максимальное рабочее давление, которое может быть при поверке. Систему считают испытанной на герметичность, если в течение 10 минут после создания давления не наблюдается течи рабочей жидкости через фланцевые соединения, через сальники технологических задвижек (шаровых кранов), дренажных и воздушных вентилей (кранов).

7.8 Проверяют отсутствие протечек рабочей жидкости через запорные органы задвижек (шаровых кранов), на рис.1 обозначенных (*), дренажных и воздушных вентилей (кранов) при их закрытом положении. В случае отсутствия возможности проверки герметичности запорных органов задвижек, вентилей (кранов) или при установлении наличия протечек, во фланцевые соединения устанавливают металлические заглушки («блины»).

Примечание: В случае применения передвижной ТПУ дополнительно проверяют герметичность запорных органов задвижек (шаровых кранов) Зд9, Зд10 и Зд12.

7.9 Проводят проверку герметичности (отсутствия протечек рабочей жидкости) узла переключения направления потока рабочей жидкости (четырехходового крана) согласно эксплуатационной документации ТПУ. Для двунаправленных ТПУ проверку проводят в обоих направлениях движения шарового поршня.

7.10 Устанавливают (монтируют) остальные средства поверки и проводят необходимые электрические соединения согласно рисунку 1, проверяют правильность соединений.

Примечания:

- При подключении поверяемого массомера по варианту 1 (п. 7.3) и применении отдельного контроллера-вычислителя (в дополнение к СОИ) выходной сигнал поверяемого массомера подключают к контроллеру, применяемому в качестве средства поверки.

- В случае применения ТПУ с двумя парами детекторов (рис. 1) к УОИ подключают обе пары детекторов и при поверке используют оба значения объемов калиброванного участка ТПУ только в том случае, если УОИ имеет соответствующие алгоритмы для обработки результатов двух измерений за один проход поршня. В противном случае подключают только одну (любую) пару детекторов и используют соответствующее этой паре значение объема (вместимости) калиброванного участка ТПУ.

7.11 Проверяют отсутствие воздуха (газа) в технологической схеме. При любом значении расхода (в рабочем диапазоне) проводят несколько пусков шарового поршня ТПУ. Открывая воздушные вентили, установленные на ТПУ, на верхних точках технологической схемы, в БИК, проверяют наличие воздуха (газа), при необходимости воздух (газ) выпускают. Считают, что воздух (газ) в технологической схеме отсутствует, если из вентилей вытекает струя рабочей жидкости без пузырьков воздуха (газа).

Примечание: При использовании ШФЛУ в качестве рабочей жидкости проверку отсутствия воздуха (газа) в технологической схеме не проводят.

7.12 Контролируют стабилизацию температуры рабочей жидкости в технологической схеме, для чего при любом расходе проводят несколько последовательных пусков шарового поршня ТПУ. Температуру считают стабильной, если за один проход поршня изменение температуры не превышает 0,2 °С.

7.13 Подготавливают средства поверки к ведению поверочных работ согласно инструкциям по их эксплуатации.

7.14 При первичной поверке (при вводе массомера в эксплуатацию) или при использовании отдельного контроллера-вычислителя в качестве средства поверки (дополнительно к СОИ) проводят операции по 7.14.1 - 7.14.3.

7.14.1 Выполняют конфигурирование импульсного выхода ПЭП массомера: используя коммуникатор или соответствующее программное обеспечение в память ПЭП вводят максимальное значение диапазона расхода, установленного заводом-изготовителем для поверяемого массомера Qmax (т/ч), и значение частоты f (Гц), условно соответствующее Qmax. Принимают:

𝑓≤𝑓ex max≤10000f≤fex max​≤10000
где 𝑓ex maxfex max​ - максимальная входная частота УОИ (СОИ или контроллера-вычислителя, применяемого в качестве средства поверки) - из технического описания.

Примечание 1: Если для массомера указан номинальный диапазон расхода, то при конфигурировании вместо Qmax используют максимальное значение номинального диапазона (из технического описания).

Примечание 2: Если в качестве УОИ используют отдельный контроллер-вычислитель, то в выражении (1) используют минимальное из двух значений 𝑓ex maxfex max​, указанных для СОИ и контроллера-вычислителя.

7.14.2 В память УОИ вводят значение коэффициента преобразования массомера по импульсному выходу 𝐾𝐹конфKFконф​, имп/т (далее - K-фактор), вычисляемое по формуле:

𝐾𝐹конф=𝑓×3600𝑄maxзавKFконф​=Qmaxзав​f×3600​
где 𝑓f и 𝑄maxзавQmaxзав​ - согласно 7.14.1 с учетом примечаний (при необходимости).

7.14.3 Выполняют конфигурирование каналов измерений температуры, давления, плотности УОИ.

7.15 При очередных (внеочередных) поверках с использованием СОИ в качестве УОИ проверяют выполнение условий, изложенных в 7.14.1 - 7.14.3.

7.16 Проводят установку нуля поверяемого массомера согласно заводской (фирменной) инструкции по эксплуатации данной модели массомера.

7.17 При использовании АРМ оператора, имеющего аттестованные по МИ 2174 алгоритмы для автоматической обработки результатов измерений при поверке и автоматического формирования (оформления) протокола поверки, в АРМ оператора вводят исходные данные согласно протоколу поверки (приложение А) или проверяют достоверность и правильность ранее введенных исходных данных.

7.18 Представители сдающей и принимающей сторон определяют способ (в П

Проведение поверки

Внешний осмотр

При внешнем осмотре поверяемого массомера устанавливают:

- соответствие его комплектности перечню, указанному в заводской (фирменной) эксплуатационной документации (формуляре, паспорте);

- отсутствие механических повреждений, препятствующих его применению, дефектов внешних покрытий, ухудшающих его внешний вид;

- четкость, целостность надписей и обозначений, нанесенных на корпусе («шильдике»), их соответствие требованиям эксплуатационной документации;

- отсутствие нарушений герметичности кабельных вводов в ПЭП, отсутствие видимых повреждений кабеля(ей);

- соответствие заземлений сенсора и ПЭП требованиям заводской (фирменной) инструкции по эксплуатации массомера, целостность заземляющих проводов.

Опробование

8.2.1 Проверяют индикацию на дисплее УОИ или на мониторе АРМ оператора текущих значений:

- плотности рабочей жидкости, измеряемой поточным ПП (𝜌ППρПП​);

- температуры (°С) и давления (МПа) рабочей жидкости в ТПУ, в поточном ПП, измеряемых соответствующими датчиками температуры и преобразователями давления.

8.2.2 Устанавливают любое значение расхода в пределах рабочего диапазона, запускают шаровой поршень ТПУ и проводят пробное(ые) измерение(я).

При прохождении шаровым поршнем детектора «старт» в УОИ начинается отсчет нарастающих значений:

- количества импульсов, выдаваемых массомером (имп);

- времени прохождения поршнем калиброванного участка ТПУ (с).

При прохождении поршнем детектора «стоп» в УОИ отсчет нарастающих значений перечисленных параметров прекращается.

Примечание: При использовании двунаправленной ТПУ УОИ отсчитывает нарастающие значения параметров, перечисленных в 8.2.2, за периоды прохождения поршнем калиброванного участка ТПУ в прямом [от детектора Д1 (или Д2) до детектора Д3 (или Д4), рис. 1] и обратном [от детектора Д3 (или Д4) до детектора Д1 (или Д2)] направлениях. В этом случае УОИ не отсчитывает значения перечисленных параметров за период времени от момента прохождения поршнем детектора Д3 (или Д4) в прямом направлении до момента прохождения этого же детектора в обратном направлении после переключения направления потока.

Определение метрологических характеристик

8.3.1 Метрологические характеристики (MX) массомера определяют при крайних значениях расхода рабочего диапазона и значениях, установленных с интервалом 25 + 30 % от максимального расхода рабочего диапазона.

Допускается определение MX проводить в трех точках рабочего диапазона: при минимальном (𝑄minQmin​), среднем [0,5 x (𝑄min+𝑄maxQmin​+Qmax​)] и максимальном (𝑄maxQmax​) значениях расхода (т/ч).

Требуемые значения расхода устанавливают, начиная от 𝑄minQmin​ в сторону увеличения или от 𝑄maxQmax​ в сторону уменьшения.

8.3.2 Устанавливают требуемый расход 𝑄𝑗Qj​ (т/ч), значение которого контролируют по 8.3.3 или 8.3.4 в зависимости от варианта подключения поверяемого массомера (см. 7.3).

8.3.3 Если поверяемый массомер подключают по варианту 2 (см. 7.3), то контроль соответствия установленного расхода 𝑄𝑗Qj​ требуемому значению проводят по 8.3.3.1 - 8.3.3.3.

8.3.3.1 После установления расхода запускают поршень, измеряют время прохождения поршня по калиброванному участку ТПУ и вычисляют значение расхода в у-й точке расхода 𝑄TПУ𝑗QTПУj​ (т/ч) по формуле:

𝑄TПУ𝑗=𝑉0TПУ×3600𝑇𝑗×𝜌ПП𝑗×10−3QTПУj​=Tj​V0TПУ​×3600​×ρППj​×10−3
где 𝑉0TПУV0TПУ​ - вместимость калиброванного участка ТПУ (с учетом примечания 2 к 7.10) согласно свидетельству о поверке ТПУ, м³;
𝑇𝑗Tj​ - время прохождения поршнем калиброванного участка ТПУ в у-й точке расхода с учетом примечания к 8.2.2, с;
𝜌ПП𝑗ρППj​ - плотность рабочей жидкости, измеренная поточным ПП при установлении расхода в у-й точке, кг/м³.

8.3.3.2 Проверяют выполнение условия:

∣𝑄𝑗−𝑄TПУ𝑗𝑄TПУ𝑗∣×100≤2,0%​QTПУj​Qj​−QTПУj​​​×100≤2,0%

8.3.3.3 В случае невыполнения условия (4) корректируют расход, контролируя его значение по 8.3.3.1 и 8.3.3.2.

Примечание: Установление требуемого поверочного расхода в каждой у-й точке и контроль его значения допускается проводить в соответствии с приложением Б.

8.3.4 При подключении поверяемого массомера по варианту 1 (см. 7.3) требуемое значение поверочного расхода устанавливают, используя результаты измерений контрольно-резервным массомером (ПР1). Операции по 8.3.3.1 - 8.3.3.3 не проводят.

8.3.5 После стабилизации расхода и температуры рабочей жидкости в у-й точке расхода проводят серию измерений, последовательно запуская поршень ТПУ.

Количество измерений в каждой у-й точке расхода 𝑛𝑗nj​: не менее 5-ти.

8.3.6 Для каждого z-го измерения в каждой у-й точке расхода регистрируют (отсчитывают) и записывают в протокол поверки (приложение А):

- время прохождения поршнем калиброванного участка ТПУ (𝑇𝑖𝑗Tij​, с);

- значение массового расхода (𝑄𝑖𝑗Qij​, т/ч);

Примечания:

- Расход 𝑄𝑖𝑗Qij​ измеряют контрольно-резервным массомером при схеме подключения по варианту 1 (п. 7.3). При схеме подключения по варианту 2 (п. 7.3) расход измеряют поверяемым массомером или вычисляют его значение, используя формулу (3).

- При реализации ГХ массомера в СОИ в виде линейно-кусочной аппроксимации рекомендуется дополнительно регистрировать выходную частоту поверяемого массомера (Гц).

- количество импульсов, выдаваемое поверяемым массомером за время одного измерения, (𝑁𝑖𝑗импNijимп​, имп);

- значения температуры (𝑡𝑖𝑗TПУtijTПУ​, °С) и давления (𝑃𝑖𝑗TПУPijTПУ​, МПа) в ТПУ;

Примечание: Значения 𝑡𝑖𝑗TПУtijTПУ​ и 𝑃𝑖𝑗TПУPijTПУ​ вычисляют по алгоритму:

𝑎ˉ=0,5×(𝑎вх+𝑎вых)aˉ=0,5×(aвх​+aвых​)
где 𝑎a - среднее арифметическое значение параметра (𝑡TПУtTПУ​ или 𝑃TПУPTПУ​);
𝑎вхaвх​ и 𝑎выхaвых​ - значения параметров (температуры и давления), измеренные соответствующими СИ, установленными на входе и выходе ТПУ.

- значение плотности рабочей жидкости, измеренное поточным ПП (𝜌𝑖𝑗ППρijПП​, кг/м³);

- значения температуры и давления рабочей жидкости в поточном ПП (𝑡𝑖𝑗ППtijПП​, °С и 𝑃𝑖𝑗ППPijПП​, МПа соответственно).

Обработка результатов измерений

Определение параметров ГХ массомера

При любом способе реализации ГХ (в ПЭП или СОИ) проводят операции по 9.1.1.

9.1.1 Для каждого z-го измерения в у-й точке расхода вычисляют значение массы рабочей жидкости (𝑀𝑖𝑗ррMijрр​, т), используя результаты измерений рабочих эталонов (ТПУ и поточного ПП), по формуле:

𝑀𝑖𝑗рр=𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУ×𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ПП×10−3Mijрр​=VnpijTПУ​×ρnpijПП​×10−3
где 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУVnpijTПУ​ - вместимость калиброванного участка ТПУ, приведенная к рабочим условиям (температуре и давлению рабочей жидкости) в ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода (м³) по 9.1.1.1;
𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ППρnpijПП​ - плотность рабочей жидкости, измеренная поточным ПП и приведенная к рабочим условиям в ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода (кг/м³) по 9.1.1.2.

9.1.1.1 Значение 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУVnpijTПУ​ вычисляют по формуле:

𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУ=𝑉0TПУ×[1+3𝛼𝑡×(𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ−20)]×(1+0,95×𝐷𝐸×𝑆×𝑃ˉ𝑖𝑗TПУ)VnpijTПУ​=V0TПУ​×[1+3αt​×(tˉijTПУ​−20)]×(1+E×S0,95×D​×PˉijTПУ​)
где 𝛼𝑡αt​ - коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ, °С⁻¹ (из таблицы В.1 приложения В);
𝐸E - модуль упругости материала стенок ТПУ, МПа (из таблицы В.1 приложения В);
𝐷D и 𝑆S - диаметр и толщина стенок калиброванного участка ТПУ соответственно, мм (из эксплуатационной документации на ТПУ).

9.1.1.2 Значение 𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ППρnpijПП​ вычисляют по формуле:

𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ПП=𝜌𝑖𝑗ПП×[1+𝛽𝑖𝑗×(𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ−𝑡𝑖𝑗ПП)]×[1+𝛾𝑖𝑗×(𝑃ˉ𝑖𝑗TПУ−𝑃𝑖𝑗ПП)]ρnpijПП​=ρijПП​×[1+βij​×(tˉijTПУ​−tijПП​)]×[1+γij​×(PˉijTПУ​−PijПП​)]
где 𝛽𝑖𝑗βij​ - коэффициент объемного расширения (°С⁻¹) рабочей жидкости, значение которого определяют по приложению Г;
𝛾𝑖𝑗γij​ - коэффициент сжимаемости (МПа⁻¹) рабочей жидкости, значение которого определяют по приложению Г.

Примечание: Формулы (7) и (8) используют в АРМ оператора СИКН (СИКНП, СИКЖУ), если АРМ оператора обеспечено алгоритмами по 7.17.

При обработке результатов измерений другим способом, в частности, используя персональный компьютер (ПК) и электронные таблицы, вычисление значений 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУVnpijTПУ​ и 𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ППρnpijПП​ допускается проводить по приложению Д.

9.1.2 Дальнейшую обработку результатов измерений проводят по 9.1.3 или 9.1.4 в зависимости от способа реализации ГХ.

ГХ реализуют в ПЭП

9.1.3.1 Для каждого z-го измерения в у-й точке расхода определяют значение массы рабочей жидкости, измеренное поверяемым массомером (𝑀𝑖𝑗MacMijMac​, т), по формуле:

𝑀𝑖𝑗Mac=𝑁𝑖𝑗имп𝐾𝐹конфMijMac​=KFконф​Nijимп​​

9.1.3.2 Определяют коэффициент коррекции измерений массы (mass-factor) (далее - коэффициент коррекции) при z-м измерении в у-й точке расхода (𝑀𝐹𝑖𝑗MFij​) по формуле:

𝑀𝐹𝑖𝑗=𝑀𝑖𝑗рр𝑀𝑖𝑗Mac×𝑀𝐹устMFij​=MijMac​Mijрр​​×MFуст​
где 𝑀𝐹устMFуст​ - коэффициент коррекции измерений массы, установленный в ПЭП по результатам предыдущей периодической поверки.

Примечания:

- Для массомера, оснащенного с ПЭП без функции ввода в его память значения коэффициента коррекции измерений массы: 𝑀𝐹уст=1MFуст​=1.

- При первичной поверке (перед вводом массомера в эксплуатацию или после замены ПЭП) значение 𝑀𝐹устMFуст​ принимают равным 1.

9.1.3.3 Вычисляют среднее арифметическое значение коэффициента коррекции в у-й точке расхода (𝑀𝐹‾𝑗MFj​) по формуле:

𝑀𝐹‾𝑗=∑𝑖=1𝑛𝑗𝑀𝐹𝑖𝑗𝑛𝑗MFj​=nj​∑i=1nj​​MFij​​
где 𝑛𝑗nj​ - количество измерений в у-й точке расхода.

9.1.3.4 Оценивают среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов определений средних арифметических значений коэффициентов коррекции для точек расхода в рабочем диапазоне (𝑆duanMFSduanMF​, %) по формуле:

𝑆duanMF=∑𝑗=1𝑚(𝑀𝐹‾𝑗−𝑀𝐹duan)2𝑚−1×1𝑀𝐹duan×100SduanMF​=m−1∑j=1m​(MFj​−MFduan​)2​​×MFduan​1​×100
где 𝑚m - количество точек разбиения рабочего диапазона на поддиапазоны.

9.1.3.5 Проверяют выполнение условия:

𝑆duanMF≤0,03%SduanMF​≤0,03%

9.1.3.6 В случае невыполнения условия (13) в какой-либо точке расхода дальнейшую обработку результатов измерений прекращают, выясняют и устраняют причины, вызвавшие невыполнение условия (13). Повторно проводят операции по 8.3.1 - 8.3.6, 9.1.3.1 - 9.1.3.5.

При выполнении условия (13) проводят дальнейшую обработку результатов измерений.

9.1.3.7 Вычисляют среднее арифметическое значение коэффициента коррекции измерений массы для поверяемого массомера в рабочем диапазоне (𝑀𝐹duanMFduan​) по формуле:

𝑀𝐹duan=∑𝑗=1𝑚𝑀𝐹‾𝑗𝑚MFduan​=m∑j=1m​MFj​​

9.1.3.8 Вычисляют новое значение градуировочного коэффициента 𝐾𝑖𝑝Kip​ по формуле:

𝐾𝑖𝑝=𝐾𝑖𝑝уст×𝑀𝐹duanKip​=Kipуст​×MFduan​
где 𝐾𝑖𝑝устKipуст​ - градуировочный коэффициент, определенный при предыдущей поверке или заводской калибровке и установленный в ПЭП.

Примечания:

- Новое значение 𝐾𝑖𝑝Kip​ определяют только для ПЭП, не имеющего функцию ввода коэффициента коррекции 𝑀𝐹duanMFduan​.

- При первичной поверке следует иметь в виду, что значение 𝐾𝑖𝑝устKipуст​ в фирменном (заводском) калибровочном сертификате соответствует значению реквизита:

  - Flow Cal (первые пять значащих цифр) - для массомера модели Micro Motion;

  - Calibration factor - для массомера модели Promass;

  - Sensor Coefficient 8K20 - для массомера модели ROTAMASS.

ГХ реализуют в СОИ

9.1.4.1 Вычисляют значение K-фактора для z-го измерения в у-й точке расхода (𝐾𝐹𝑖𝑗KFij​, имп/т) по формуле:

𝐾𝐹𝑖𝑗=𝑁𝑖𝑗имп𝑀𝑖𝑗ррKFij​=Mijрр​Nijимп​​

9.1.4.2 Вычисляют среднее значение K-фактора для у-й точки расхода (𝐾𝐹‾𝑗KFj​, имп/т) по формуле:

𝐾𝐹‾𝑗=∑𝑖=1𝑛𝑗𝐾𝐹𝑖𝑗𝑛𝑗KFj​=nj​∑i=1nj​​KFij​​

9.1.4.3 В зависимости от вида реализации ГХ в СОИ оценивают СКО результатов определений средних арифметических значений K-фактора для точек расхода:
а) в рабочем диапазоне (𝑆duan𝐾𝐹SduanKF​, %), если ГХ реализуют в виде постоянного значения K-фактора в рабочем диапазоне, по формуле:

𝑆duan𝐾𝐹=∑𝑗=1𝑚(𝐾𝐹‾𝑗−𝐾𝐹duan)2𝑚−1×1𝐾𝐹duan×100SduanKF​=m−1∑j=1m​(KFj​−KFduan​)2​​×KFduan​1​×100

б) в каждом k-м поддиапазоне расхода (𝑆𝑘𝐾𝐹SkKF​, %), если ГХ реализуют в виде кусочно-линейной аппроксимации, по формуле:

𝑆𝑘𝐾𝐹=∑𝑗=12(𝐾𝐹‾𝑗−𝐾𝐹‾)𝑘2(𝑛𝑗+𝑛𝑗+1−2)𝑘×1𝐾𝐹‾𝑗×100SkKF​=(nj​+nj+1​−2)k​∑j=12​(KFj​−KF)k2​​​×KFj​1​×100

9.1.4.4 При положительных результатах оценки 𝑆duan𝐾𝐹SduanKF​ или 𝑆𝑘𝐾𝐹SkKF​ проводят дальнейшую обработку результатов измерений.

9.1.4.5 Если ГХ массомера реализуют в виде постоянного значения K-фактора в рабочем диапазоне, то вычисляют среднее значение K-фактора для рабочего диапазона (𝐾𝐹duanKFduan​, имп/т) по формуле:

𝐾𝐹duan=∑𝑗=1𝑚𝐾𝐹‾𝑗𝑚KFduan​=m∑j=1m​KFj​​

Определение погрешностей

9.1.5.1 Случайную и систематическую составляющие погрешности и относительную погрешность определяют по 9.2 - 9.4 в зависимости от способа и вида реализации ГХ.

9.1.5.2 Составляющие погрешности и относительную погрешность массомера, используемого как в качестве контрольного, так и рабочего, определяют при доверительной вероятности 𝑃=0,95P=0,95.

Определение погрешностей при реализации ГХ массомера в ПЭП

9.2.1 При реализации ГХ в ПЭП составляющие погрешности и относительную погрешность определяют для рабочего диапазона.

9.2.2 Определение случайной составляющей погрешности
Случайную составляющую погрешности (𝜀ε, %) определяют по формуле:

𝜀=𝑡(𝑃,𝑛)×𝑆duanMFε=t(P,n)​×SduanMF​
где 𝑡(𝑃,𝑛)t(P,n)​ - квантиль распределения Стьюдента [коэффициент, зависящий от доверительной вероятности 𝑃P и количества измерений 𝑛n (𝑛=∑𝑛𝑗n=∑nj​), значение которого определяют из таблицы Е.1 приложения Е];
𝑆duanMFSduanMF​ - значение СКО, определенное по формуле (12).

9.2.3 Определение систематической составляющей погрешности
9.2.3.1 Систематическую составляющую погрешности массомера (𝜃ΣθΣ​, %) определяют по формуле:

𝜃Σ=1,1×(𝛿TПУ)2+(𝛿ПП)2+(𝜃𝑡)2+(𝛿𝐾VOH)2+(𝜃duanMF)2+(𝛿0uac)2θΣ​=1,1×(δTПУ​)2+(δПП​)2+(θt​)2+(δKVOH​)2+(θduanMF​)2+(δ0uac​)2​
где 𝛿TПУδTПУ​ - пределы допускаемой относительной погрешности ТПУ, % (из свидетельства о поверке);
𝛿ППδПП​ - пределы допускаемой относительной погрешности поточного ПП, % (из свидетельства о поверке);
𝜃𝑡θt​ - дополнительная составляющая систематической погрешности, обусловленная погрешностью измерений температуры, % (определяют по 9.2.3.2);
𝛿𝐾VOHδKVOH​ - пределы допускаемой относительной погрешности УОИ при вычислении K-фактора массомера, % (из свидетельства о поверке);
𝜃duanMFθduanMF​ - составляющая систематической погрешности массомера, вызванная усреднением (аппроксимацией) коэффициента коррекции (𝑀𝐹duanMFduan​) в рабочем диапазоне, % (определяют по 9.2.3.3);
𝛿0uacδ0uac​ - значение относительной погрешности стабильности нуля массомера, определенное по 9.2.3.4, %.

9.2.3.2 Значение дополнительной составляющей систематической погрешности (𝜃𝑡θt​) вычисляют по формуле:

𝜃𝑡=𝛽жmax×(Δ𝑡TПУ)2+(Δ𝑡ПП)2×100θt​=βжmax​×(ΔtTПУ​)2+(ΔtПП​)2​×100
где 𝛽жmaxβжmax​ - максимальное значение 𝛽жβж​, выбранное из ряда значений, определенных для каждого z-го измерения в процессе поверки, °С⁻¹;
Δ𝑡TПУΔtTПУ​ и Δ𝑡ППΔtПП​ - пределы допускаемых абсолютных погрешностей датчиков температуры (или термометров), используемых в процессе поверки для измерений температуры рабочей жидкости в ТПУ и поточном ПП соответственно, °С (из действующих свидетельств о поверке).

9.2.3.3 Составляющую систематической погрешности (𝜃duanMFθduanMF​, %) определяют по формуле:

𝜃duanMF=∣𝑀𝐹‾𝑗−𝑀𝐹duan𝑀𝐹duan∣max×100θduanMF​=​MFduan​MFj​−MFduan​​​max​×100

9.2.3.4 Относительную погрешность стабильности нуля (𝛿0uacδ0uac​, %) определяют по формуле:

𝛿0uac=𝑍𝑆𝑄min+𝑄max×100δ0uac​=Qmin​+Qmax​ZS​×100
где 𝑍𝑆ZS - значение стабильности нуля, т/ч (из описания типа массомера).

Примечания к 9.2.3:

- При поверке массомера на месте эксплуатации дополнительной систематической погрешностью массомера, вызванной изменением давления рабочей жидкости при эксплуатации от значения, имеющего место при поверке, пренебрегают.

- Относительную погрешность стабильности нуля (𝛿0uacδ0uac​) определяют только для тех массомеров, для которых 𝛿0uacδ0uac​ является составляющей относительной погрешности массомера (согласно описанию типа, учитывая тип ПЭП).

9.2.4 Определение относительной погрешности
Относительную погрешность массомера (𝛿δ, %) определяют по формуле:

𝛿={𝑍(𝑃)×(𝜃Σ+𝜀),если 0,8≤𝜃Σ/𝑆duanMF≤8𝜃Σ,если 𝜃Σ/𝑆duanMF>8δ={Z(P)​×(θΣ​+ε),θΣ​,​если 0,8≤θΣ​/SduanMF​≤8если θΣ​/SduanMF​>8​
где 𝑍(𝑃)Z(P)​ - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности 𝑃P и величины соотношения 𝜃Σ/𝑆duanMFθΣ​/SduanMF​, значение которого берут из таблицы Е.2 приложения Е.

Определение погрешностей при реализации ГХ массомера в СОИ в виде постоянного значения K-фактора (имп/т)

9.3.1 При таком виде реализации ГХ в СОИ составляющие погрешности и относительную погрешность определяют для рабочего диапазона.

9.3.2 Определение случайной составляющей погрешности
Случайную составляющую погрешности массомера (𝜀ε, %) определяют по формуле:

𝜀=𝑡(𝑃,𝑛)×𝑆duan𝐾𝐹ε=t(P,n)​×SduanKF​
где 𝑆duan𝐾𝐹SduanKF​ - значение СКО, определенное по формуле (18а), %.

Примечание: при определении 𝑡(𝑃,𝑛)t(P,n)​ принимают: 𝑛=∑𝑛𝑗n=∑nj​.

9.3.3 Определение систематической составляющей погрешности
9.3.3.1 Систематическую составляющую погрешности массомера (𝜃ΣθΣ​, %) определяют (с учетом примечаний к 9.2.3) по формуле:

𝜃Σ=1,1×(𝛿TПУ)2+(𝛿ПП)2+(𝜃𝑡)2+(𝛿𝐾VOH)2+(𝜃duan𝐾𝐹)2+(𝛿0uac)2θΣ​=1,1×(δTПУ​)2+(δПП​)2+(θt​)2+(δKVOH​)2+(θduanKF​)2+(δ0uac​)2​
где 𝜃duan𝐾𝐹θduanKF​ - составляющая систематической погрешности, обусловленная аппроксимацией ГХ массомера в рабочем диапазоне расхода,

Определение погрешностей при реализации ГХ массомера в СОИ в виде постоянного значения K-фактора (имп/т) (продолжение)

9.3.3.2 Составляющую систематической погрешности, обусловленную аппроксимацией ГХ массомера в рабочем диапазоне расхода (𝜃duan𝐾𝐹θduanKF​, %), определяют по формуле:

𝜃duan𝐾𝐹=∣𝐾𝐹‾𝑗−𝐾𝐹duan𝐾𝐹duan∣max×100θduanKF​=​KFduan​KFj​−KFduan​​​max​×100

9.3.4 Определение относительной погрешности
Относительную погрешность массомера (𝛿δ, %) определяют по формуле:

𝛿={𝑍(𝑃)×(𝜃Σ+𝜀),если 0,8≤𝜃Σ/𝑆duan𝐾𝐹≤8𝜃Σ,если 𝜃Σ/𝑆duan𝐾𝐹>8δ={Z(P)​×(θΣ​+ε),θΣ​,​если 0,8≤θΣ​/SduanKF​≤8если θΣ​/SduanKF​>8​
где 𝑍(𝑃)Z(P)​ - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности 𝑃P и величины соотношения 𝜃Σ/𝑆duan𝐾𝐹θΣ​/SduanKF​, значение которого берут из таблицы Е.2 приложения Е.

Определение погрешностей при реализации ГХ массомера в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации

9.4.1 При таком виде реализации ГХ составляющие погрешности и относительную погрешность определяют для каждого k-го поддиапазона расхода.

9.4.2 Определение случайной составляющей погрешности
Случайную составляющую погрешности массомера (𝜀𝑘εk​, %) определяют по формуле:

𝜀𝑘=𝑡(𝑃,𝑛)×𝑆𝑘𝐾𝐹εk​=t(P,n)​×SkKF​
где 𝑆𝑘𝐾𝐹SkKF​ - значение СКО, определенное по формуле (18б), %.

Примечание: при определении 𝑡(𝑃,𝑛)t(P,n)​ принимают: 𝑛=(𝑛𝑗+𝑛𝑗+1)𝑘n=(nj​+nj+1​)k​.

9.4.3 Определение систематической составляющей погрешности
9.4.3.1 Систематическую составляющую погрешности массомера (𝜃Σ𝑘θΣk​, %) определяют (с учетом примечаний к 9.2.3) по формуле:

𝜃Σ𝑘=1,1×(𝛿TПУ)2+(𝛿ПП)2+(𝜃𝑡)2+(𝛿𝐾VOH)2+(𝜃𝑘𝐾𝐹)2+(𝛿0𝑘uac)2θΣk​=1,1×(δTПУ​)2+(δПП​)2+(θt​)2+(δKVOH​)2+(θkKF​)2+(δ0kuac​)2​
где 𝜃𝑘𝐾𝐹θkKF​ - составляющая систематической погрешности, обусловленная аппроксимацией ГХ массомера в k-м поддиапазоне расхода, %, определяемая по 9.4.3.2;
𝛿0𝑘uacδ0kuac​ - относительная погрешность стабильности нуля в k-м поддиапазоне, определяемая по 9.4.3.3, %.

9.4.3.2 Составляющую систематической погрешности, обусловленную аппроксимацией ГХ массомера в k-м поддиапазоне расхода (𝜃𝑘𝐾𝐹θkKF​, %), определяют по формуле:

𝜃𝑘𝐾𝐹=0,5×∣𝐾𝐹‾𝑗−𝐾𝐹‾𝑗+1𝐾𝐹‾𝑗+𝐾𝐹‾𝑗+1∣×100θkKF​=0,5×​KFj​+KFj+1​KFj​−KFj+1​​​×100

9.4.3.3 Относительную погрешность стабильности нуля (𝛿0𝑘uacδ0kuac​, %) определяют по формуле:

𝛿0𝑘uac=𝑍𝑆𝑄𝑘min+𝑄𝑘max×100δ0kuac​=Qkmin​+Qkmax​ZS​×100
где 𝑄𝑘minQkmin​ и 𝑄𝑘maxQkmax​ - минимальное и максимальное значения расхода в k-м поддиапазоне (в начале и в конце k-го поддиапазона) соответственно, т/ч.

9.4.4 Определение относительной погрешности
Относительную погрешность массомера (𝛿𝑘δk​, %) определяют по формуле:

𝛿𝑘={𝑍(𝑃)×(𝜃Σ𝑘+𝜀𝑘),если 0,8≤𝜃Σ𝑘/𝑆𝑘𝐾𝐹≤8𝜃Σ𝑘,если 𝜃Σ𝑘/𝑆𝑘𝐾𝐹>8δk​={Z(P)​×(θΣk​+εk​),θΣk​,​если 0,8≤θΣk​/SkKF​≤8если θΣk​/SkKF​>8​
где 𝑍(𝑃)Z(P)​ - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности 𝑃P и величины соотношения 𝜃Σ𝑘/𝑆𝑘𝐾𝐹θΣk​/SkKF​, значение которого берут из таблицы Е.2 приложения Е.

Оценивание относительных погрешностей

9.5.1 Оценивают значения относительных погрешностей, определенных по 9.2.4 (или 9.3.4, или 9.4.4) - в зависимости от способа и вида реализации ГХ, для чего проверяют выполнение условий:

- для массомера, используемого в качестве контрольного:

(∣𝛿∣,∣𝛿𝑘∣)≤0,20%(∣δ∣,∣δk​∣)≤0,20%

- для массомера, используемого в качестве рабочего:

(∣𝛿∣,∣𝛿𝑘∣)≤0,25%(∣δ∣,∣δk​∣)≤0,25%

9.5.2 Если для массомера, применяемого (эксплуатируемого) в качестве контрольного, не выполняется условие (35) и для массомера, эксплуатируемого в режиме рабочего, не выполняется условие (36) - в зависимости от вида реализации ГХ, то выясняют причины, устраняют их и проводят повторные операции согласно разделам 8 и 9.

9.5.3 При невыполнении одного из условий по 9.5.1 рекомендуется:

- увеличить количество измерений в точках расхода;

- уменьшить рабочий диапазон, если ГХ массомера реализуется в ПЭП в виде постоянного значения градуировочного коэффициента (Kгр) или коэффициента коррекции (meter-factor - MF), или в СОИ в виде постоянного значения K-фактора в рабочем диапазоне (KFдиап, имп/т);

- увеличить количество точек разбиения рабочего диапазона (уменьшить поддиапазон расхода), если ГХ массомера реализуется в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KF (имп/т).

Условия допуска массомера к дальнейшему применению

9.6.1 В зависимости от способа и вида реализации ГХ массомер допускают к дальнейшему применению в качестве:

- контрольного и рабочего (одновременно) или только контрольного при выполнении условия (35);

- рабочего (и только) при выполнении условия (36) и невыполнении условия (35).

9.6.2 Проводят реализацию ГХ или в ПЭП, или в СОИ.

По результатам одной и той же поверки реализацию ГХ массомера одновременно и в ПЭП, и в СОИ не допускают.

Примечания:

- В ПЭП (трансмиттере) массомеров моделей Promass и ROTAMASS возможна реализация ГХ только в виде постоянного значения градуировочного коэффициента (Kгр), для чего в память ПЭП вводят новое значение Kгр, определенное при поверке по 9.1.3.8.

- Следует иметь в виду, что ввод нового значения Kгр в память ПЭП массомера модели Promass возможен только с помощью пароля, установленного фирмой (заводом)-изготовителем.

Оформление результатов поверки

10.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке по ПР 50.2.006.

10.2 Результаты поверки оформляют протоколом в двух экземплярах согласно приложению А. Один экземпляр протокола, подписанного поверителем и закрепленного оттиском личного поверительного клейма поверителя согласно ПР 50.2.007, прилагают к свидетельству о поверке как обязательное приложение.

10.3 На лицевой стороне свидетельства записывают, что массомер модели (типа) признан годным и допущен к применению в качестве:

- контрольного и рабочего (или контрольного) с пределами допускаемой относительной погрешности 𝛿доп=0,20%δдоп​=0,20% (или 𝛿𝑘доп=0,20%δkдоп​=0,20%), если выполняется условие (35);

- рабочего с пределами допускаемой относительной погрешности 𝛿доп=0,25%δдоп​=0,25% (или 𝛿𝑘доп=0,25%δkдоп​=0,25%), если выполняется условие (36) и не выполняется условие (35).

10.4 На оборотной стороне свидетельства записывают:

- рабочий диапазон, в котором поверен массомер: (𝑄min−𝑄maxQmin​−Qmax​) т/ч;

- ГХ массомера реализована:

  - в зависимости от способа и вида реализации запись или по а), или по б), или по в):
а) в ПЭП в виде постоянного значения MFдиап = ... (или Kгр = ...);
б) в СОИ в виде постоянного значения KFдиап = ... имп/т;
в) в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KFj с точками разбиения рабочего диапазона на поддиапазоны согласно нижеследующей таблице.

Значение K-фактора в точках разбиения (KFj, имп/т)

1. Q1 (f1) = ... KF1 = ...

2. Q2 (f2) = ... KF2 = ...

...

m. Qm (fm) = ... KFm = ...

10.5 Проводят пломбирование массомера, ПЭП и СОИ в соответствии с требованиями МИ 3002. Пломбирование (или паролирование) должно исключить возможность несанкционированного доступа в ПЭП (СОИ) для изменения значений MFдиап (или Kгр, или KFдиап, или KFj), определенных при поверке и введенных в память ПЭП или СОИ.

10.6 При отрицательных результатах поверки массомер к дальнейшему применению не допускают. Свидетельство о поверке аннулируют, оттиск(и) поверительного клейма гасят и оформляют извещение о непригодности массомера к дальнейшему применению по ПР 50.2.006 с указанием причин(ы) непригодности.

Точность представления результатов измерений и вычислений

11.1 Значение расхода (Qj, т/ч) округляют и записывают в протокол поверки с четырьмя значащими цифрами.

11.2 Количество импульсов (Nijимп, имп) измеряют и его значение записывают в протокол поверки с двумя знаками после запятой (т.е. с долями периодов), если Nijимп < 10000. При Nijимп > 10000 допускается количество импульсов измерять и его значение записывать в протокол без долей периодов.

11.3 Значения времени прохождения шаровым поршнем калиброванного участка ТПУ (Tij, с) записывают в протокол поверки после округления до двух знаков после запятой.

11.4 Значения давления (PijTПУ, PijПП, МПа), температуры (tijTПУ, tijПП, °С) рабочей жидкости записывают в протокол поверки после округления до двух знаков после запятой - при использовании преобразователей давления и датчиков температуры.

При применении манометров и термометров значения перечисленных параметров записывают в протокол поверки с одним знаком после запятой.

11.5 Значения вместимости калиброванного участка ТПУ (V0TПУ, м³) в протокол поверки записывают после округления до шести значащих цифр.

11.6 Значения плотности рабочей жидкости (ρijПП, ρijПП, кг/м³) в протокол поверки записывают после округления до пяти значащих цифр.

11.7 Значения массы рабочей жидкости (Mijрр, MijMac, т) в протокол поверки записывают после округления до шести значащих цифр.

11.8 Значения коэффициентов коррекции измерений массы (MFij, MFj, MFдиап) в протокол поверки записывают и в память ПЭП вводят значение MFдиап после округления до пяти значащих цифр.

11.9 Значения K-фактора (KFконф, KFj, KFj, KFдиап, имп/т) округляют, исходя от количества знаков, вводимых в память СОИ (кроме KFj), используемой в составе СИКН (СИКНП, СИКЖУ). В протокол поверки записывают значения после округления.

11.10 Значение градуировочного коэффициента Kгр в протокол поверки записывают и в память ПЭП вводят значение, округленное до пяти значащих цифр.

11.11 Значения СКО (SдиапMF, SдиапKF, SkKF, %) и погрешностей (ε, εk, θΣ, θΣk, θt, θдиапMF, θkKF, δ, δk, %) записывают в протокол поверки после округления их до трех знаков после запятой.

Приложение А: Протокол поверки преобразователя массового расхода модели по МИ 3151-2008

Место проведения поверки

- Наименование ПСП: [наименование ПСП]

- Наименование владельца ПСП: [наименование владельца ПСП]

Поверяемый массомер

- Сенсор: [модель сенсора], Ду [диаметр], зав. № [номер]

- ПЭП: [модель ПЭП], зав. № [номер]

- Установлен на ИЛ № [номер ИЛ]

- Рабочая жидкость: [наименование рабочей жидкости]

- СИКН (СИКНП, СИКЖУ): [наименование СИКН, СИКНП, СИКЖУ]

Средства поверки

- ТПУ типа: [тип ТПУ], разряд: [разряд], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

- Поточный ПП типа: [тип ПП], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

Таблица 1: Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Детекторы ТПУ | [значение] |
| Вместимость калиброванного участка ТПУ (V0TПУ, м³) | [значение] |
| Коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ (αt, °С⁻¹) | [значение] |
| Модуль упругости материала стенок ТПУ (E, МПа) | [значение] |
| Диаметр и толщина стенок калиброванного участка ТПУ (D и S, мм) | [значение] |
| Коэффициент объемного расширения рабочей жидкости (βж, °С⁻¹) | [значение] |
| Коэффициент сжимаемости рабочей жидкости (γж, МПа⁻¹) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности ТПУ (δTПУ, %) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности поточного ПП (δПП, %) | [значение] |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчиков температуры (ΔtTПУ, ΔtПП, °С) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности УОИ при вычислении K-фактора массомера (δKVOH, %) | [значение] |
| Значение стабильности нуля массомера (ZS, т/ч) | [значение] |

Таблица 2: Результаты единичных измерений и вычислений

| № точ/№ изм. (j/i) | Результаты измерений по ТПУ | Результаты измерений по ПП | Результаты измерений по массомеру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 3: Значения коэффициентов, использованных при вычислениях

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| 1/1 | [значение] |
| 1/2 | [значение] |
| ... | ... |
| m/n | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в ПЭП)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения коэффициентов коррекции (MFij) | Среднее значение коэффициента коррекции (MFj) | СКО результатов определений средних значений коэффициентов коррекции (SдиапMF, %) | Случайная составляющая погрешности (ε, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣ, %) | Относительная погрешность (δ, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде постоянного значения K-фактора)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения K-фактора (KFij, имп/т) | Среднее значение K-фактора (KFj, имп/т) | СКО результатов определений средних значений K-фактора (SдиапKF, %) | Случайная составляющая погрешности (ε, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣ, %) | Относительная погрешность (δ, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KFj)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения K-фактора (KFij, имп/т) | Среднее значение K-фактора (KFj, имп/т) | СКО результатов определений средних значений K-фактора (SkKF, %) | Случайная составляющая погрешности (εk, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣk, %) | Относительная погрешность (δk, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Заключение

- Массомер к дальнейшей эксплуатации в качестве: [годен/негоден] [рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего]

Выдано свидетельство о поверке от [дата] № [номер] (заполняют только при положительных результатах поверки)

Поверитель

- Наименование поверяющей организации: [наименование организации]

- Подпись: [подпись]

- Инициалы, фамилия: [инициалы, фамилия]

Дата поверки

- «[дата]» [год] года

Примечание: При формировании (оформлении) протокола поверки форму таблицы 4 выбирают в зависимости от способа и вида реализации ГХ массомера.

Приложение Б: Установление и контроль значений поверочного расхода по результатам измерений поверяемым массомером

Б.1 При выполнении операций по 8.3.3.1 регистрируют значение расхода, измеренное поверяемым массомером (𝑄vacc𝑗Qvaccj​, т/ч).

Б.2 Для каждой точки расхода вычисляют коэффициент коррекции расхода 𝑘𝑗𝑄kjQ​ по формуле:

𝑘𝑗𝑄=1−𝑄vacc𝑗−𝑄TПУ𝑗𝑄TПУ𝑗kjQ​=1−QTПУj​Qvaccj​−QTПУj​​
где 𝑄TПУ𝑗QTПУj​ - значение расхода, вычисленное по формуле (2) п. 8.3.3.1, т/ч.

Б.3 Вычисляют скорректированное значение расхода 𝑄корр𝑗Qкоррj​ (т/ч) по формуле:

𝑄корр𝑗=𝑘𝑗𝑄×𝑄vacc𝑗Qкоррj​=kjQ​×Qvaccj​

Б.4 Для у-й точки устанавливают требуемый поверочный расход 𝑄𝑗Qj​ (т/ч), используя регулятор расхода РР или задвижку Зд (рис. 1) и контролируя его значение по результатам измерений поверяемого массомера.

Приложение В: Коэффициенты линейного расширения (αt) и значения модуля упругости (E) материала стенок ТПУ

Таблица В.1: Коэффициенты линейного расширения и значения модуля упругости материала стенок ТПУ

| Материал стенок ТПУ | αt, °С⁻¹ | E, МПа |
| --- | --- | --- |
| Сталь углеродистая | 11,2 × 10⁻⁶ | 2,1 × 10⁵ |
| Сталь легированная | 11,0 × 10⁻⁶ | 2,0 × 10⁵ |
| Сталь нержавеющая | 16,6 × 10⁻⁶ | 1,0 × 10⁵ |
| Латунь | 17,8 × 10⁻⁶ | — |
| Алюминий | 24,5 × 10⁻⁶ | — |
| Медь | 17,4 × 10⁻⁶ | — |

Примечание: Если значения αt и E приведены в паспорте ТПУ, то в расчетах используют паспортные значения.

Приложение Г: Определение коэффициентов объемного расширения и сжимаемости рабочей жидкости

Г.1 Коэффициенты объемного расширения (βж, °С⁻¹) и сжимаемости (γж, МПа⁻¹) определяют по реализованным в УОИ или АРМ оператора алгоритмам, разработанным согласно:

- МИ 2632 для товарной нефти;

- МИ 2823 для нефтепродуктов;

- МИ 2311 для жидких углеводородов.

В этом случае значения коэффициентов определяют при каждом измерении (𝛽𝑖𝑗βij​ и 𝛾𝑖𝑗γij​).

Г.2 При отсутствии алгоритмов по Г.1 коэффициенты объемного расширения (βж, °С⁻¹) и сжимаемости (γж, МПа⁻¹) определяют:

- для нефти по таблицам МИ 2153 (кроме сырой нефти);

- для нефтепродуктов по таблицам МИ 2823;

- для жидких углеводородов по формулам, изложенным в МИ 2311.

Г.3 Для сырой нефти коэффициенты объемного расширения (βж, °С⁻¹) и сжимаемости (γж, МПа⁻¹) определяют по формулам:

𝛽ж=𝛽н×(1−𝑊в100)+𝛽в×𝑊в100βж​=βн​×(1−100Wв​​)+βв​×100Wв​​

𝛾ж=𝛾н×(1−𝑊в100)+𝛾в×𝑊в100γж​=γн​×(1−100Wв​​)+γв​×100Wв​​
где 𝛽нβн​ и 𝛾нγн​ - коэффициенты объёмного расширения и сжимаемости обезвоженной нефти, °С⁻¹ и МПа⁻¹ соответственно, значения которых берут из МИ 2153;
𝑊вWв​ - объемная доля воды в нефти, определенная лабораторным способом или поточным влагомером, %;
𝛽вβв​ и 𝛾вγв​ - коэффициенты объёмного расширения и сжимаемости воды, °С⁻¹ и МПа⁻¹ соответственно.

Г.3.1 Принимают:

Приложение Г: Определение коэффициентов объемного расширения и сжимаемости рабочей жидкости (продолжение)

Г.3.1 Принимают:

- 𝛽в=2,6×10−4βв​=2,6×10−4 °С⁻¹ при объемной доле воды в сырой нефти до 5,0% включительно (𝑊в≤5,0%Wв​≤5,0%);

- 𝛾в=49,1×10−6γв​=49,1×10−6 МПа⁻¹ при любом содержании воды в сырой нефти.

Г.3.2 При объемной доле воды в сырой нефти более 5,0% (𝑊в>5,0%Wв​>5,0%) коэффициент объёмного расширения воды 𝛽вβв​ [для вычисления приведенного значения плотности сырой нефти по формуле (8)] определяют по формуле:

𝛽в=𝛽вCT×𝐶𝑇𝐿(𝑡ПП)−𝛽вCT×𝐶𝑇𝐿(𝑡TПУ)𝑡ПП−𝑡TПУβв​=tПП​−tTПУ​βвCT​×CTL(tПП​)−βвCT​×CTL(tTПУ​)​
где 𝛽вCTβвCT​ - коэффициент объёмного расширения воды при стандартных условиях (15 °С), 𝛽вCT=2,6×10−4βвCT​=2,6×10−4 °С⁻¹;
𝐶𝑇𝐿(𝑡ПП)CTL(tПП​) и 𝐶𝑇𝐿(𝑡TПУ)CTL(tTПУ​) - поправочные коэффициенты, учитывающие влияние температуры в поточном ПП и ТПУ соответственно на объем воды, содержащейся в сырой нефти.

Если 𝑡ПП=𝑡TПУtПП​=tTПУ​, то коэффициент 𝛽вβв​ определяют по формуле:

𝛽в=𝛽вCT×𝐶𝑇𝐿(𝑡ПП)βв​=βвCT​×CTL(tПП​)

Г.3.2.1 Значения 𝐶𝑇𝐿(𝑡ПП)CTL(tПП​) и 𝐶𝑇𝐿(𝑡TПУ)CTL(tTПУ​) вычисляют, используя формулу из API MPMS 20.1 «Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 20 - Allocation Measurement Section 1 - Allocation Measurement — Appendix A»:

𝐶𝑇𝐿=1−(1,8526×10−4+1,882×10−6×𝑊в)×Δ𝑡−(4,1151×10−4−1,4464×10−6×𝑊в)×Δ𝑡2+(7,1926×10−4−1,085×10−6×𝑊в)×Δ𝑡3CTL=1−(1,8526×10−4+1,882×10−6×Wв​)×Δt−(4,1151×10−4−1,4464×10−6×Wв​)×Δt2+(7,1926×10−4−1,085×10−6×Wв​)×Δt3
где 𝑊вWв​ - массовая доля хлористых солей в пластовой воде (в воде, содержащейся в сырой нефти), определенная анализом (испытаниями) объединенной пробы сырой нефти в химико-аналитической лаборатории, %.

В формуле (Г.4) принимают:

- Δ𝑡=𝑡ПП−15Δt=tПП​−15 - при определении 𝐶𝑇𝐿(𝑡ПП)CTL(tПП​), °С;

- Δ𝑡=𝑡TПУ−15Δt=tTПУ​−15 - при определении 𝐶𝑇𝐿(𝑡TПУ)CTL(tTПУ​), °С.

Примечания к Г.3:

- При 𝑊в>5,0%Wв​>5,0% значение 𝛽вβв​ рекомендуется определять в каждой точке поверочного расхода. При этом значения 𝑡ППtПП​ и 𝑡TПУtTПУ​ принимают равными средним арифметическим значениям температуры сырой нефти в поточном ПП и ТПУ соответственно в j-й точке расхода.

Если температура сырой нефти за период поверки массомера во всех точках расхода меняется на 2,0 °С (не более), то допускается значение 𝛽вβв​ определять один раз за период поверки.

- Значение 𝑊вWв​ принимают постоянным для всех точек поверочного расхода и равным значению, определенному анализом (испытаниями) объединенной пробы сырой нефти в химико-аналитической лаборатории.

Приложение Д: Вычисление значений 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУVnpijTПУ​ и 𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ППρnpijПП​ при использовании ПК и электронных таблиц для обработки результатов измерений

Д.1 Значение 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУVnpijTПУ​ вычисляют по формуле:

𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУ=𝑉0TПУ×𝑘𝑖𝑗𝑡×𝑘𝑖𝑗𝑃VnpijTПУ​=V0TПУ​×kijt​×kijP​
где 𝑘𝑖𝑗𝑡kijt​ - коэффициент, учитывающий влияние температуры рабочей жидкости на вместимость ТПУ, значение которого вычисляют по формуле:

𝑘𝑖𝑗𝑡=1+3𝛼𝑡×(𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ−20)kijt​=1+3αt​×(tˉijTПУ​−20)
𝑘𝑖𝑗𝑃kijP​ - коэффициент, учитывающий влияние давления рабочей жидкости на вместимость ТПУ, значение которого вычисляют по формуле:

𝑘𝑖𝑗𝑃=1+0,95×𝐷𝐸×𝑆×𝑃ˉ𝑖𝑗TПУkijP​=1+E×S0,95×D​×PˉijTПУ​

Д.2 Значение 𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ППρnpijПП​ вычисляют по формуле:

𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ПП=𝜌𝑖𝑗ПП×𝑘𝑖𝑗Δ𝑡×𝑘𝑖𝑗Δ𝑃ρnpijПП​=ρijПП​×kijΔt​×kijΔP​
где 𝑘𝑖𝑗Δ𝑡kijΔt​ - коэффициент, учитывающий разность температуры рабочей жидкости в поточном ПП и ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода, значение которого вычисляют по формуле:

𝑘𝑖𝑗Δ𝑡=1+𝛽𝑖𝑗×(𝑡𝑖𝑗ПП−𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ)kijΔt​=1+βij​×(tijПП​−tˉijTПУ​)
𝑘𝑖𝑗Δ𝑃kijΔP​ - коэффициент, учитывающий разность давления рабочей жидкости в поточном ПП и ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода, значение которого вычисляют по формуле:

𝑘𝑖𝑗Δ𝑃=1+𝛾𝑖𝑗×(𝑃ˉ𝑖𝑗TПУ−𝑃𝑖𝑗ПП)kijΔP​=1+γij​×(PˉijTПУ​−PijПП​)

Приложение Е: Определение значений квантиля распределения Стьюдента (𝑡(𝑃,𝑛)t(P,n)​) и коэффициента 𝑍(𝑃)Z(P)​

Таблица Е.1: Значения квантиля распределения Стьюдента (𝑡(𝑃,𝑛)t(P,n)​) при 𝑃=0,95P=0,95

| 𝑛−1n−1 | 𝑡(𝑃,𝑛)t(P,n)​ |
| --- | --- |
| 5 | 2,571 |
| 6 | 2,447 |
| 7 | 2,365 |
| 8 | 2,306 |
| 9 | 2,262 |
| 10 | 2,228 |
| 11 | 2,203 |
| 12 | 2,179 |
| 13 | 2,162 |
| 14 | 2,145 |
| 15 | 2,132 |
| 16 | 2,120 |
| 17 | 2,110 |
| 18 | 2,101 |
| 19 | 2,093 |
| 20 | 2,086 |
| 21 | 2,080 |
| 22 | 2,074 |
| 23 | 2,069 |
| 24 | 2,064 |
| 25 | 2,060 |
| 26 | 2,056 |
| 27 | 2,052 |
| 28 | 2,048 |
| 29 | 2,045 |
| 30 | 2,042 |

Таблица Е.2: Значения коэффициента 𝑍(𝑃)Z(P)​ при 𝑃=0,95P=0,95

| 𝜃/𝑆θ/S | 𝑍(𝑃)Z(P)​ |
| --- | --- |
| 0,75 | 0,81 |
| 1 | 0,77 |
| 2 | 0,74 |
| 3 | 0,71 |
| 4 | 0,73 |
| 5 | 0,76 |
| 6 | 0,78 |
| 7 | 0,79 |
| 8 | 0,80 |
| 9 | 0,81 |

Приложение Ж: Сводный перечень условных обозначений и их определений

| Обозначение | Определение |
| --- | --- |
| 𝑓f | Частота, условно соответствующая 𝑄maxQmax​ массомера, Гц |
| 𝑓ex maxfex max​ | Максимальная входная частота УОИ (СОИ или контроллера-вычислителя, применяемого в качестве средства поверки), Гц |
| 𝑄maxзавQmaxзав​ | Максимальное значение диапазона расхода массомера, установленного заводом-изготовителем, т/ч |
| 𝑄TПУ𝑗QTПУj​ | Значение расхода, измеренное при z-м измерении в у-й точке, т/ч |
| 𝑄𝑗Qj​ | Значение расхода, устанавливаемое в у-й точке, т/ч |
| 𝑄𝑖𝑗Qij​ | Значение расхода, измеренное при z-м измерении в у-й точке, т/ч |
| 𝑄vacc𝑗Qvaccj​ | Значение расхода, измеренное поверяемым массомером в у-й точке расхода, т/ч |
| 𝑘𝑗𝑄kjQ​ | Коэффициент коррекции расхода в у-й точке |
| 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУVnpijTПУ​ | Вместимость калиброванного участка ТПУ, приведенная к рабочим условиям (температуре и давлению рабочей жидкости) в ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода, м³ |
| 𝛼𝑡αt​ | Коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ, °С⁻¹ |
| 𝐸E | Модуль упругости материала стенок ТПУ, МПа |
| 𝐷D и 𝑆S | Диаметр и толщина стенок калиброванного участка ТПУ соответственно, мм |
| 𝑘𝑖𝑗𝑡kijt​ | Коэффициент, учитывающий влияние температуры рабочей жидкости на вместимость ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода |
| 𝑘𝑖𝑗𝑃kijP​ | Коэффициент, учитывающий влияние давления рабочей жидкости на вместимость ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода |
| 𝑘𝑖𝑗Δ𝑡kijΔt​ | Коэффициент, учитывающий разность температуры рабочей жидкости в поточном ПП и ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода |
| 𝑘𝑖𝑗Δ𝑃kijΔP​ | Коэффициент, учитывающий разность давления рабочей жидкости в поточном ПП и ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода |
| 𝑇𝑗Tj​ | Время прохождения поршнем калиброванного участка ТПУ при установлении расхода в у-й точке расхода, с |
| 𝑇𝑖𝑗Tij​ | Время прохождения поршнем калиброванного участка ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода, с |
| 𝑛𝑗nj​ | Количество измерений в у-й точке расхода |
| Σ𝑛𝑗Σnj​ | Суммарное количество измерений в рабочем диапазоне |
| 𝑚m | Количество точек разбиения рабочего диапазона на поддиапазоны |
| 𝑡𝑖𝑗TПУtijTПУ​ | Температура рабочей жидкости в ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода, °С |
| 𝑡𝑖𝑗ППtijПП​ | Температура рабочей жидкости в поточном ПП при z-м измерении в у-й точке расхода, °С |
| 𝑃𝑖𝑗TПУPijTПУ​ | Давление рабочей жидкости в ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода, МПа |
| 𝑃𝑖𝑗ППPijПП​ | Давление рабочей жидкости в поточном ПП при z-м измерении в у-й точке расхода, МПа |
| 𝜌𝑖𝑗ППρijПП​ | Плотность рабочей жидкости, измеренная поточным ПП при z-м измерении в у-й точке расхода, кг/м³ |
| 𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ППρnpijПП​ | Плотность рабочей жидкости, измеренная поточным ПП и приведенная к рабочим условиям в ТПУ при z-м измерении в у-й точке расхода, кг/м³ |
| 𝑀𝑖𝑗ррMijрр​ | Значение массы рабочей жидкости, измеренное рабочими эталонами (ТПУ и поточным ПП) при z-м измерении в у-й точке расхода, т |
| 𝑀𝑖𝑗MacMijMac​ | Значение массы рабочей жидкости, измеренное поверяемым массомером при z-м измерении в у-й точке расхода, т |
| 𝛽жβж​ | Коэффициент объемного расширения рабочей жидкости, °С⁻¹ |
| 𝛾жγж​ | Коэффициент сжимаемости рабочей жидкости, МПа⁻¹ |
| 𝛽нβн​ и 𝛾нγн​ | Коэффициенты объёмного расширения и сжимаемости обезвоженной нефти, °С⁻¹ и МПа⁻¹ соответственно |
| 𝑊вWв​ | Объемная доля воды в нефти, определенная лабораторным способом или поточным влагомером, % |
| 𝛽вβв​ и 𝛾вγв​ | Коэффициенты объёмного расширения и сжимаемости воды, °С⁻¹ и МПа⁻¹ соответственно |
| 𝑀𝐹𝑖𝑗MFij​ | Коэффициент коррекции измерений массы (mass-factor) поверяемым массомером при z-м измерении в у-й точке расхода |
| 𝑀𝐹устMFуст​ | Коэффициент коррекции измерений массы, установленный в ПЭП по результатам предыдущей периодической поверки |
| 𝑀𝐹‾𝑗MFj​ | Среднее арифметическое значение коэффициента коррекции измерений массы в у-й точке расхода |
| 𝑀𝐹duanMFduan​ | Среднее арифметическое значение коэффициента коррекции измерений массы для поверяемого массомера в рабочем диапазоне |
| 𝑆duanMFSduanMF​ | СКО результатов определений средних арифметических значений коэффициентов коррекции измерений массы в рабочем диапазоне, % |
| 𝐾𝐹конфKFконф​ | Коэффициент преобразования (K-фактор) массомера по импульсному выходу, вводимый в память УОИ при конфигурировании сенсора, ПЭП, имп/т |
| 𝐾𝐹𝑖𝑗KFij​ | Значение K-фактора массомера, определенное для z-го измерения в у-й точке расхода, имп/т |
| 𝐾𝐹‾𝑗KFj​ | Среднее значение K-фактора массомера, определенное для у-й точки расхода, имп/т |
| 𝐾𝐹duanKFduan​ | Среднее значение K-фактора массомера, определенное для рабочего диапазона, имп/т |
| 𝐾𝑖𝑝устKipуст​ | Градуировочный коэффициент, определенный при предыдущей поверке или заводской калибровке и установленный в ПЭП |
| 𝐾𝑖𝑝Kip​ | Градуировочный коэффициент, определенный при настоящей поверке и вводимый в память ПЭП |
| 𝜀ε | Случайная составляющая погрешности в рабочем диапазоне, % |
| 𝜀𝑘εk​ | Случайная составляющая погрешности в k-м поддиапазоне расхода, % |
| 𝑡(𝑃,𝑛)t(P,n)​ | Квантиль распределения Стьюдента, зависящий от доверительной вероятности 𝑃P и количества измерений 𝑛n (𝑛=Σ𝑛𝑗n=Σnj​), значение которого определяют из таблицы Е.1 приложения Е |
| 𝑍(𝑃)Z(P)​ | Коэффициент, зависящий от доверительной вероятности 𝑃P и величины соотношения 𝜃/𝑆θ/S, значение которого берут из таблицы Е.2 приложения Е |
| 𝜃duanMFθduanMF​ | Составляющая систематической погрешности, вызванная усреднением (аппроксимацией) коэффициента коррекции (𝑀𝐹duanMFduan​) в рабочем диапазоне, % |
| 𝜃ΣθΣ​ | Систематическая составляющая погрешности массомера в рабочем диапазоне и k-м поддиапазоне расхода соответственно, % |
| 𝛿TПУδTПУ​ | Пределы допускаемой относительной погрешности ТПУ, % (из свидетельства о поверке) |
| 𝛿ППδПП​ | Пределы допускаемой относительной погрешности поточного ПП, % (из свидетельства о поверке) |
| 𝛿𝐾VOHδKVOH​ | Пределы допускаемой относительной погрешности УОИ при вычислении K-фактора массомера, % (из свидетельства о поверке) |
| 𝛿0uacδ0uac​ | Относительная погрешность стабильности нуля массомера в рабочем диапазоне, % |
| 𝛿0𝑘uacδ0kuac​ | Относительная погрешность стабильности нуля массомера в поддиапазоне, % |
| 𝑍𝑆ZS | Значение стабильности нуля, т/ч (из описания типа массомера) |
| Δ𝑡TПУΔtTПУ​ и Δ𝑡ППΔtПП​ | Пределы допускаемых абсолютных погрешностей датчиков температуры (или термометров), используемых в процессе поверки для измерений температуры рабочей жидкости в ТПУ и поточном ПП соответственно, °С (из действующих свидетельств о поверке) |
| 𝛿δ и 𝛿𝑘δk​ | Относительная погрешность массомера в рабочем диапазоне и k-м поддиапазоне расхода соответственно, % |
| 𝛿допδдоп​ и 𝛿𝑘допδkдоп​ | Пределы допускаемой относительной погрешности массомера в рабочем диапазоне и поддиапазоне расхода соответственно, % |

Приложение И: Сводный перечень используемых формул

| № формулы | Формула | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 𝑓≤𝑓ex max≤10000f≤fex max​≤10000 | 10 |
| 2 | 𝐾𝐹конф=𝑓×3600𝑄maxзавKFконф​=Qmaxзав​f×3600​ | 11 |
| 3 | 𝑄TПУ𝑗=𝑉0TПУ×3600𝑇𝑗×𝜌ПП𝑗×10−3QTПУj​=Tj​V0TПУ​×3600​×ρППj​×10−3 | 13 |
| 4 |  | \frac{Q_j - Q_{\text{TПУ} j}}{Q_{\text{TПУ} j}}\right | \times 100 \leq 2,0% ) | 13 |
| 5 | 𝑎ˉ=0,5×(𝑎вх+𝑎вых)aˉ=0,5×(aвх​+aвых​) | 14 |  |  |
| 6 | 𝑀𝑖𝑗рр=𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУ×𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ПП×10−3Mijрр​=VnpijTПУ​×ρnpijПП​×10−3 | 14 |  |  |
| 7 | 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУ=𝑉0TПУ×[1+3𝛼𝑡×(𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ−20)]×(1+0,95×𝐷𝐸×𝑆×𝑃ˉ𝑖𝑗TПУ)VnpijTПУ​=V0TПУ​×[1+3αt​×(tˉijTПУ​−20)]×(1+E×S0,95×D​×PˉijTПУ​) | 14 |  |  |
| 8 | 𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ПП=𝜌𝑖𝑗ПП×[1+𝛽𝑖𝑗×(𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ−𝑡𝑖𝑗ПП)]×[1+𝛾𝑖𝑗×(𝑃ˉ𝑖𝑗TПУ−𝑃𝑖𝑗ПП)]ρnpijПП​=ρijПП​×[1+βij​×(tˉijTПУ​−tijПП​)]×[1+γij​×(PˉijTПУ​−PijПП​)] | 15 |  |  |
| 9 | 𝑀𝑖𝑗Mac=𝑁𝑖𝑗имп𝐾𝐹конфMijMac​=KFконф​Nijимп​​ | 15 |  |  |
| 10 | 𝑀𝐹𝑖𝑗=𝑀𝑖𝑗рр𝑀𝑖𝑗Mac×𝑀𝐹устMFij​=MijMac​Mijрр​​×MFуст​ | 15 |  |  |
| 11 | 𝑀𝐹‾𝑗=∑𝑖=1𝑛𝑗𝑀𝐹𝑖𝑗𝑛𝑗MFj​=nj​∑i=1nj​​MFij​​ | 16 |  |  |
| 12 | 𝑆duanMF=∑𝑗=1𝑚(𝑀𝐹‾𝑗−𝑀𝐹duan)2𝑚−1×1𝑀𝐹duan×100SduanMF​=m−1∑j=1m​(MFj​−MFduan​)2​​×MFduan​1​×100 | 16 |  |  |
| 13 | 𝑆duanMF≤0,03%SduanMF​≤0,03% | 16 |  |  |
| 14 | 𝑀𝐹duan=∑𝑗=1𝑚𝑀𝐹‾𝑗𝑚MFduan​=m∑j=1m​MFj​​ | 16 |  |  |
| 15 | 𝐾𝑖𝑝=𝐾𝑖𝑝уст×𝑀𝐹duanKip​=Kipуст​×MFduan​ | 16 |  |  |
| 16 | 𝐾𝐹𝑖𝑗=𝑁𝑖𝑗имп𝑀𝑖𝑗ррKFij​=Mijрр​Nijимп​​ | 17 |  |  |
| 17 | 𝐾𝐹‾𝑗=∑𝑖=1𝑛𝑗𝐾𝐹𝑖𝑗𝑛𝑗KFj​=nj​∑i=1nj​​KFij​​ | 17 |  |  |
| 18a | 𝑆duan𝐾𝐹=∑𝑗=1𝑚(𝐾𝐹‾𝑗−𝐾𝐹duan)2𝑚−1×1𝐾𝐹duan×100SduanKF​=m−1∑j=1m​(KFj​−KFduan​)2​​×KFduan​1​×100 | 17 |  |  |
| 18б | 𝑆𝑘𝐾𝐹=∑𝑗=12(𝐾𝐹‾𝑗−𝐾𝐹‾)𝑘2(𝑛𝑗+𝑛𝑗+1−2)𝑘×1𝐾𝐹‾𝑗×100SkKF​=(nj​+nj+1​−2)k​∑j=12​(KFj​−KF)k2​​​×KFj​1​×100 | 17 |  |  |
| 19 | 𝐾𝐹duan=∑𝑗=1𝑚𝐾𝐹‾𝑗𝑚KFduan​=m∑j=1m​KFj​​ | 17 |  |  |
| 20 | 𝜀=𝑡(𝑃,𝑛)×𝑆duanMFε=t(P,n)​×SduanMF​ | 18 |  |  |
| 21 | 𝜃Σ=1,1×(𝛿TПУ)2+(𝛿ПП)2+(𝜃𝑡)2+(𝛿𝐾VOH)2+(𝜃duanMF)2+(𝛿0uac)2θΣ​=1,1×(δTПУ​)2+(δПП​)2+(θt​)2+(δKVOH​)2+(θduanMF​)2+(δ0uac​)2​ | 18 |  |  |
| 22 | 𝜃𝑡=𝛽жmax×(Δ𝑡TПУ)2+(Δ𝑡ПП)2×100θt​=βжmax​×(ΔtTПУ​)2+(ΔtПП​)2​×100 | 19 |  |  |
| 23 | 𝜃duanMF=θduanMF​= | \frac{\overline{MF}j - MF{\text{duan}}}{MF_{\text{duan}}}\right | _{\text{max}} \times 100 ) | 19 |
| 24 | 𝛿0uac=𝑍𝑆𝑄min+𝑄max×100δ0uac​=Qmin​+Qmax​ZS​×100 | 19 |  |  |
| 25 | 𝛿={𝑍(𝑃)×(𝜃Σ+𝜀),если 0,8≤𝜃Σ/𝑆duanMF≤8𝜃Σ,если 𝜃Σ/𝑆duanMF>8δ={Z(P)​×(θΣ​+ε),θΣ​,​если 0,8≤θΣ​/SduanMF​≤8если θΣ​/SduanMF​>8​ | 19 |  |  |
| 26 | 𝜀=𝑡(𝑃,𝑛)×𝑆duan𝐾𝐹ε=t(P,n)​×SduanKF​ | 20 |  |  |
| 27 | 𝜃Σ=1,1×(𝛿TПУ)2+(𝛿ПП)2+(𝜃𝑡)2+(𝛿𝐾VOH)2+(𝜃duan𝐾𝐹)2+(𝛿0uac)2θΣ​=1,1×(δTПУ​)2+(δПП​)2+(θt​)2+(δKVOH​)2+(θduanKF​)2+(δ0uac​)2​ | 20 |  |  |
| 28 | 𝜃duan𝐾𝐹=θduanKF​= | \frac{\overline{KF}j - KF{\text{duan}}}{KF_{\text{duan}}}\right | _{\text{max}} \times 100 ) | 20 |
| 29 | 𝛿={𝑍(𝑃)×(𝜃Σ+𝜀),если 0,8≤𝜃Σ/𝑆duan𝐾𝐹≤8𝜃Σ,если 𝜃Σ/𝑆duan𝐾𝐹>8δ={Z(P)​×(θΣ​+ε),θΣ​,​если 0,8≤θΣ​/SduanKF​≤8если θΣ​/SduanKF​>8​ | 20 |  |  |
| 30 | 𝜀𝑘=𝑡(𝑃,𝑛)×𝑆𝑘𝐾𝐹εk​=t(P,n)​×SkKF​ | 21 |  |  |
| 31 | 𝜃Σ𝑘=1,1×(𝛿TПУ)2+(𝛿ПП)2+(𝜃𝑡)2+(𝛿𝐾VOH)2+(𝜃𝑘𝐾𝐹)2+(𝛿0𝑘uac)2θΣk​=1,1×(δTПУ​)2+(δПП​)2+(θt​)2+(δKVOH​)2+(θkKF​)2+(δ0kuac​)2​ | 21 |  |  |
| 32 | 𝜃𝑘𝐾𝐹=0,5×θkKF​=0,5× | \frac{\overline{KF}j - \overline{KF}{j+1}}{\overline{KF}j + \overline{KF}{j+1}}\right | \times 100 ) | 21 |
| 33 | 𝛿0𝑘uac=𝑍𝑆𝑄𝑘min+𝑄𝑘max×100δ0kuac​=Qkmin​+Qkmax​ZS​×100 | 21 |  |  |
| 34 | 𝛿𝑘={𝑍(𝑃)×(𝜃Σ𝑘+𝜀𝑘),если 0,8≤𝜃Σ𝑘/𝑆𝑘𝐾𝐹≤8𝜃Σ𝑘,если 𝜃Σ𝑘/𝑆𝑘𝐾𝐹>8δk​={Z(P)​×(θΣk​+εk​),θΣk​,​если 0,8≤θΣk​/SkKF​≤8если θΣk​/SkKF​>8​ | 21 |  |  |
| 35 |  | \delta | , | \delta_k | \right) \leq 0 |

Приложение И: Сводный перечень используемых формул (продолжение)

| № формулы | Формула | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 35 |  | \delta | , | \delta_k | \right) \leq 0,20% ) | 22 |
| 36 |  | \delta | , | \delta_k | \right) \leq 0,25% ) | 22 |
| 37 | 𝑘𝑗𝑄=1−𝑄vacc𝑗−𝑄TПУ𝑗𝑄TПУ𝑗kjQ​=1−QTПУj​Qvaccj​−QTПУj​​ | 23 |  |  |  |  |
| 38 | 𝑄корр𝑗=𝑘𝑗𝑄×𝑄vacc𝑗Qкоррj​=kjQ​×Qvaccj​ | 23 |  |  |  |  |
| 39 | 𝛽в=2,6×10−4βв​=2,6×10−4 | 24 |  |  |  |  |
| 40 | 𝛾в=49,1×10−6γв​=49,1×10−6 | 24 |  |  |  |  |
| 41 | 𝛽в=𝛽вCT×𝐶𝑇𝐿(𝑡ПП)−𝛽вCT×𝐶𝑇𝐿(𝑡TПУ)𝑡ПП−𝑡TПУβв​=tПП​−tTПУ​βвCT​×CTL(tПП​)−βвCT​×CTL(tTПУ​)​ | 24 |  |  |  |  |
| 42 | 𝛽в=𝛽вCT×𝐶𝑇𝐿(𝑡ПП)βв​=βвCT​×CTL(tПП​) | 24 |  |  |  |  |
| 43 | 𝐶𝑇𝐿=1−(1,8526×10−4+1,882×10−6×𝑊в)×Δ𝑡−(4,1151×10−4−1,4464×10−6×𝑊в)×Δ𝑡2+(7,1926×10−4−1,085×10−6×𝑊в)×Δ𝑡3CTL=1−(1,8526×10−4+1,882×10−6×Wв​)×Δt−(4,1151×10−4−1,4464×10−6×Wв​)×Δt2+(7,1926×10−4−1,085×10−6×Wв​)×Δt3 | 24 |  |  |  |  |
| 44 | 𝑉𝑛𝑝𝑖𝑗TПУ=𝑉0TПУ×𝑘𝑖𝑗𝑡×𝑘𝑖𝑗𝑃VnpijTПУ​=V0TПУ​×kijt​×kijP​ | 25 |  |  |  |  |
| 45 | 𝑘𝑖𝑗𝑡=1+3𝛼𝑡×(𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ−20)kijt​=1+3αt​×(tˉijTПУ​−20) | 25 |  |  |  |  |
| 46 | 𝑘𝑖𝑗𝑃=1+0,95×𝐷𝐸×𝑆×𝑃ˉ𝑖𝑗TПУkijP​=1+E×S0,95×D​×PˉijTПУ​ | 25 |  |  |  |  |
| 47 | 𝜌𝑛𝑝𝑖𝑗ПП=𝜌𝑖𝑗ПП×𝑘𝑖𝑗Δ𝑡×𝑘𝑖𝑗Δ𝑃ρnpijПП​=ρijПП​×kijΔt​×kijΔP​ | 25 |  |  |  |  |
| 48 | 𝑘𝑖𝑗Δ𝑡=1+𝛽𝑖𝑗×(𝑡𝑖𝑗ПП−𝑡ˉ𝑖𝑗TПУ)kijΔt​=1+βij​×(tijПП​−tˉijTПУ​) | 25 |  |  |  |  |
| 49 | 𝑘𝑖𝑗Δ𝑃=1+𝛾𝑖𝑗×(𝑃ˉ𝑖𝑗TПУ−𝑃𝑖𝑗ПП)kijΔP​=1+γij​×(PˉijTПУ​−PijПП​) | 25 |  |  |  |  |

Приложение К: Пример оформления протокола поверки

Протокол поверки преобразователя массового расхода модели [модель] по МИ 3151-2008

Место проведения поверки

- Наименование ПСП: [наименование ПСП]

- Наименование владельца ПСП: [наименование владельца ПСП]

Поверяемый массомер

- Сенсор: [модель сенсора], Ду [диаметр], зав. № [номер]

- ПЭП: [модель ПЭП], зав. № [номер]

- Установлен на ИЛ № [номер ИЛ]

- Рабочая жидкость: [наименование рабочей жидкости]

- СИКН (СИКНП, СИКЖУ): [наименование СИКН, СИКНП, СИКЖУ]

Средства поверки

- ТПУ типа: [тип ТПУ], разряд: [разряд], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

- Поточный ПП типа: [тип ПП], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

Таблица 1: Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Детекторы ТПУ | [значение] |
| Вместимость калиброванного участка ТПУ (V0TПУ, м³) | [значение] |
| Коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ (αt, °С⁻¹) | [значение] |
| Модуль упругости материала стенок ТПУ (E, МПа) | [значение] |
| Диаметр и толщина стенок калиброванного участка ТПУ (D и S, мм) | [значение] |
| Коэффициент объемного расширения рабочей жидкости (βж, °С⁻¹) | [значение] |
| Коэффициент сжимаемости рабочей жидкости (γж, МПа⁻¹) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности ТПУ (δTПУ, %) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности поточного ПП (δПП, %) | [значение] |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчиков температуры (ΔtTПУ, ΔtПП, °С) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности УОИ при вычислении K-фактора массомера (δKVOH, %) | [значение] |
| Значение стабильности нуля массомера (ZS, т/ч) | [значение] |

Таблица 2: Результаты единичных измерений и вычислений

| № точ/№ изм. (j/i) | Результаты измерений по ТПУ | Результаты измерений по ПП | Результаты измерений по массомеру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 3: Значения коэффициентов, использованных при вычислениях

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| 1/1 | [значение] |
| 1/2 | [значение] |
| ... | ... |
| m/n | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в ПЭП)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения коэффициентов коррекции (MFij) | Среднее значение коэффициента коррекции (MFj) | СКО результатов определений средних значений коэффициентов коррекции (SдиапMF, %) | Случайная составляющая погрешности (ε, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣ, %) | Относительная погрешность (δ, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде постоянного значения K-фактора)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения K-фактора (KFij, имп/т) | Среднее значение K-фактора (KFj, имп/т) | СКО результатов определений средних значений K-фактора (SдиапKF, %) | Случайная составляющая погрешности (ε, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣ, %) | Относительная погрешность (δ, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KFj)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения K-фактора (KFij, имп/т) | Среднее значение K-фактора (KFj, имп/т) | СКО результатов определений средних значений K-фактора (SkKF, %) | Случайная составляющая погрешности (εk, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣk, %) | Относительная погрешность (δk, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Заключение

- Массомер к дальнейшей эксплуатации в качестве: [годен/негоден] [рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего]

Выдано свидетельство о поверке от [дата] № [номер] (заполняют только при положительных результатах поверки)

Поверитель

- Наименование поверяющей организации: [наименование организации]

- Подпись: [подпись]

- Инициалы, фамилия: [инициалы, фамилия]

Дата поверки

- «[дата]» [год] года

Примечание: При формировании (оформлении) протокола поверки форму таблицы 4 выбирают в зависимости от способа и вида реализации ГХ массомера.

Приложение Л: Пример оформления свидетельства о поверке

Свидетельство о поверке № [номер]

Объект поверки

- Наименование: Преобразователь массового расхода модели [модель]

- Зав. № [номер]

- Дата выпуска: [дата]

Место проведения поверки

- Наименование ПСП: [наименование ПСП]

- Наименование владельца ПСП: [наименование владельца ПСП]

Средства поверки

- ТПУ типа: [тип ТПУ], разряд: [разряд], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

- Поточный ПП типа: [тип ПП], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

Результаты поверки

- Массомер признан годным и допущен к применению в качестве: [рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего]

- Рабочий диапазон: [Qmin - Qmax] т/ч

- ГХ массомера реализована:

  - в ПЭП в виде постоянного значения MFдиап = [значение] (или Kгр = [значение])

  - в СОИ в виде постоянного значения KFдиап = [значение] имп/т

  - в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KFj с точками разбиения рабочего диапазона на поддиапазоны согласно нижеследующей таблице.

Значение K-фактора в точках разбиения (KFj, имп/т)

1. Q1 (f1) = [значение] KF1 = [значение]

2. Q2 (f2) = [значение] KF2 = [значение]

...

m. Qm (fm) = [значение] KFm = [значение]

Пределы допускаемой относительной погрешности

- Для массомера, используемого в качестве контрольного: 𝛿доп=0,20%δдоп​=0,20% (или 𝛿𝑘доп=0,20%δkдоп​=0,20%)

- Для массомера, используемого в качестве рабочего: 𝛿доп=0,25%δдоп​=0,25% (или 𝛿𝑘доп=0,25%δkдоп​=0,25%)

Дата поверки

- «[дата]» [год] года

Поверитель

- Наименование поверяющей организации: [наименование организации]

- Подпись: [подпись]

- Инициалы, фамилия: [инициалы, фамилия]

Примечание: При формировании (оформлении) свидетельства о поверке форму таблицы 4 выбирают в зависимости от способа и вида реализации ГХ массомера.

Приложение М: Пример оформления извещения о непригодности

Извещение о непригодности № [номер]

Объект поверки

- Наименование: Преобразователь массового расхода модели [модель]

- Зав. № [номер]

- Дата выпуска: [дата]

Место проведения поверки

- Наименование ПСП: [наименование ПСП]

- Наименование владельца ПСП: [наименование владельца ПСП]

Средства поверки

- ТПУ типа: [тип ТПУ], разряд: [разряд], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

- Поточный ПП типа: [тип ПП], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

Причина непригодности

- Массомер признан непригодным к применению в качестве: [рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего]

- Причина: [указать причину непригодности]

Дата поверки

- «[дата]» [год] года

Поверитель

- Наименование поверяющей организации: [наименование организации]

- Подпись: [подпись]

- Инициалы, фамилия: [инициалы, фамилия]

Примечание: При формировании (оформлении) извещения о непригодности форму таблицы 4 выбирают в зависимости от способа и вида реализации ГХ массомера.

Приложение Н: Пример оформления протокола поверки с использованием ПК и электронных таблиц

Протокол поверки преобразователя массового расхода модели [модель] по МИ 3151-2008

Место проведения поверки

- Наименование ПСП: [наименование ПСП]

- Наименование владельца ПСП: [наименование владельца ПСП]

Поверяемый массомер

- Сенсор: [модель сенсора], Ду [диаметр], зав. № [номер]

- ПЭП: [модель ПЭП], зав. № [номер]

- Установлен на ИЛ № [номер ИЛ]

- Рабочая жидкость: [наименование рабочей жидкости]

- СИКН (СИКНП, СИКЖУ): [наименование СИКН, СИКНП, СИКЖУ]

Средства поверки

- ТПУ типа: [тип ТПУ], разряд: [разряд], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

- Поточный ПП типа: [тип ПП], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

Таблица 1: Исходные данные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Детекторы ТПУ | [значение] |
| Вместимость калиброванного участка ТПУ (V0TПУ, м³) | [значение] |
| Коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ (αt, °С⁻¹) | [значение] |
| Модуль упругости материала стенок ТПУ (E, МПа) | [значение] |
| Диаметр и толщина стенок калиброванного участка ТПУ (D и S, мм) | [значение] |
| Коэффициент объемного расширения рабочей жидкости (βж, °С⁻¹) | [значение] |
| Коэффициент сжимаемости рабочей жидкости (γж, МПа⁻¹) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности ТПУ (δTПУ, %) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности поточного ПП (δПП, %) | [значение] |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчиков температуры (ΔtTПУ, ΔtПП, °С) | [значение] |
| Пределы допускаемой относительной погрешности УОИ при вычислении K-фактора массомера (δKVOH, %) | [значение] |
| Значение стабильности нуля массомера (ZS, т/ч) | [значение] |

Таблица 2: Результаты единичных измерений и вычислений

| № точ/№ изм. (j/i) | Результаты измерений по ТПУ | Результаты измерений по ПП | Результаты измерений по массомеру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 3: Значения коэффициентов, использованных при вычислениях

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения коэффициентов |
| --- | --- |
| 1/1 | [значение] |
| 1/2 | [значение] |
| ... | ... |
| m/n | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в ПЭП)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения коэффициентов коррекции (MFij) | Среднее значение коэффициента коррекции (MFj) | СКО результатов определений средних значений коэффициентов коррекции (SдиапMF, %) | Случайная составляющая погрешности (ε, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣ, %) | Относительная погрешность (δ, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде постоянного значения K-фактора)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения K-фактора (KFij, имп/т) | Среднее значение K-фактора (KFj, имп/т) | СКО результатов определений средних значений K-фактора (SдиапKF, %) | Случайная составляющая погрешности (ε, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣ, %) | Относительная погрешность (δ, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Таблица 4: Результаты поверки (при реализации ГХ в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KFj)

| № точ/№ изм. (j/i) | Значения K-фактора (KFij, имп/т) | Среднее значение K-фактора (KFj, имп/т) | СКО результатов определений средних значений K-фактора (SkKF, %) | Случайная составляющая погрешности (εk, %) | Систематическая составляющая погрешности (θΣk, %) | Относительная погрешность (δk, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/1 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| 1/2 | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| m/n | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |

Заключение

- Массомер к дальнейшей эксплуатации в качестве: [годен/негоден] [рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего]

Выдано свидетельство о поверке от [дата] № [номер] (заполняют только при положительных результатах поверки)

Поверитель

- Наименование поверяющей организации: [наименование организации]

- Подпись: [подпись]

- Инициалы, фамилия: [инициалы, фамилия]

Дата поверки

- «[дата]» [год] года

Примечание: При формировании (оформлении) протокола поверки форму таблицы 4 выбирают в зависимости от способа и вида реализации ГХ массомера.

Приложение П: Пример оформления свидетельства о поверке с использованием ПК и электронных таблиц

Свидетельство о поверке № [номер]

Объект поверки

- Наименование: Преобразователь массового расхода модели [модель]

- Зав. № [номер]

- Дата выпуска: [дата]

Место проведения поверки

- Наименование ПСП: [наименование ПСП]

- Наименование владельца ПСП: [наименование владельца ПСП]

Средства поверки

- ТПУ типа: [тип ТПУ], разряд: [разряд], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

- Поточный ПП типа: [тип ПП], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

Результаты поверки

- Массомер признан годным и допущен к применению в качестве: [рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего]

- Рабочий диапазон: [Qmin - Qmax] т/ч

- ГХ массомера реализована:

  - в ПЭП в виде постоянного значения MFдиап = [значение] (или Kгр = [значение])

  - в СОИ в виде постоянного значения KFдиап = [значение] имп/т

  - в СОИ в виде кусочно-линейной аппроксимации значений KFj с точками разбиения рабочего диапазона на поддиапазоны согласно нижеследующей таблице.

Значение K-фактора в точках разбиения (KFj, имп/т)

1. Q1 (f1) = [значение] KF1 = [значение]

2. Q2 (f2) = [значение] KF2 = [значение]

...

m. Qm (fm) = [значение] KFm = [значение]

Пределы допускаемой относительной погрешности

- Для массомера, используемого в качестве контрольного: 𝛿доп=0,20%δдоп​=0,20% (или 𝛿𝑘доп=0,20%δkдоп​=0,20%)

- Для массомера, используемого в качестве рабочего: 𝛿доп=0,25%δдоп​=0,25% (или 𝛿𝑘доп=0,25%δkдоп​=0,25%)

Дата поверки

- «[дата]» [год] года

Поверитель

- Наименование поверяющей организации: [наименование организации]

- Подпись: [подпись]

- Инициалы, фамилия: [инициалы, фамилия]

Примечание: При формировании (оформлении) свидетельства о поверке форму таблицы 4 выбирают в зависимости от способа и вида реализации ГХ массомера.

Приложение Р: Пример оформления извещения о непригодности с использованием ПК и электронных таблиц

Извещение о непригодности № [номер]

Объект поверки

- Наименование: Преобразователь массового расхода модели [модель]

- Зав. № [номер]

- Дата выпуска: [дата]

Место проведения поверки

- Наименование ПСП: [наименование ПСП]

- Наименование владельца ПСП: [наименование владельца ПСП]

Средства поверки

- ТПУ типа: [тип ТПУ], разряд: [разряд], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

- Поточный ПП типа: [тип ПП], зав. № [номер], дата поверки: [дата поверки]

Причина непригодности

- Массомер признан непригодным к применению в качестве: [рабочего и контрольного, или контрольного, или рабочего]

- Причина: [указать причину непригодности]

Дата поверки

- «[дата]» [год] года

Поверитель

- Наименование поверяющей организации: [наименование организации]

- Подпись: [подпись]